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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
选煤厂衡器配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

根据安全生产需要，需采购衡器配件，用于选煤厂轨道衡系统、汽车衡系统、生产过程参数检测系统等设备维修。为保证产品能满足安全技术要求,特编制此技术规格书。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	称重转换器
	MWS-1HP/8
	台
	1
	

	2
	称重显示控制器
	XK3102S
	台
	1
	

	3
	称重传感器
	C16iC3/60t
	只
	1
	

	4
	称重传感器
	CC1-40T-G-C3
	只
	5
	

	5
	称重传感器
	PR6201/34 D1
	只
	3
	

	6
	智能工业密度计
	SY-5100B
	台
	1
	

	7
	闪烁探测器
	SY-5010
	只
	1
	

	8
	液位变送器
	PC-133 12-45VC 0-700mm 4-20mADC
	只
	2
	

	9
	静压液位计
	FMB51-2Q98/0
	只
	1
	

	10
	角行程电动执行机构
	MD-60/K30HT-II
	台
	1
	

	11
	自动清水阀
	BPU125HVPDP14U8
	套
	1
	


三、主要部件（或设备）配置要求

1、称重转换器MWS-1HP/8（用于轨道衡系统）：
①型号：MWS-1Hp。

②准确度：3级,n=3000。

③模拟部分：AD 转换方式：Σ-Δ转换方式；最大转换码：24 位；转换速度：500 次/秒；输入信号范围：±5V；非线性：≤0.0015%FS；零点温度漂移: ≤0.05uV/℃；供桥电源：DC 5V，200mA；最高灵敏度：0.5uV/d；传感器连接方式 采用6线式，长线自动补偿。

④数字部分：RS422接口隔离电路；供桥电源：DC 12V，500mA。

⑤显示：800×480 RGB 显示屏。

⑥键盘：F1~F6 功能键，0~9 数字键，上下左右确定方向键。

⑦时钟：可显示年、月、日、时、分、秒，自动闰年、闰月精度 ±5s/24h，不受断电影响。

⑧通讯接口：CAN 高速B2.0接口，RS232接口，RS485/RS422接口，以太网接口。

⑨使用环境：

电源 AC 220V±10% 50~60Hz 电流：≤0.5A；使用温度 -10℃ ~ 40℃；储运温度 -20℃ ~ +60℃；相对湿度 ≤85%RH不冷凝；预热时间 10～30min。
2、称重显示控制器
①产品型号：XK3102S。

②要求：仪表在出厂时，生产厂家必须把仪表的内置参数设置为HBM C16iC3/60T传感器对应的程序，否则厂家就要免费到客户单位进行安装调试。

③产品须为全新正品，杜绝假冒伪劣，杜绝二次修复翻新的产品。

④随机标配数据线一根，最新的说明书一本，合格证等一套。

3、称重传感器（用于西汽车衡系统）：
规格型号：C16iC3/60t； HBM；技术参数：CAPACITY:60t；MDL:0t；SAFE LOAD:90t；ACCURACY CLASS:III L；n max：10000M；v min：3.6kg；NTEP CC:06 088；Emax=60t；Emin=0kg；Elim=90t；Vmin=5.0kg；Cn=1000000d。技术要求：单只传感器必须提供出厂检测报告。

4、称重传感器（用于东汽车衡系统）：

⑴产品型号：CC1-40T-G-C3；
⑵产品参数：
①KUBOTA DIGITAL LOADCELL；
②Model：CC1-40T-G-C3；
③Maximum Capacity（Emax）：40t；
④Minimum dead load（Emin）：0.4t；
⑤Safe load limit（Elim）：150%Emax；
⑥Classification：C3。
⑶技术要求：单只传感器必须提供检测报告。
5、称重传感器（用于轨道衡系统）：
⑴型号：PR6201/34 D1。

⑵技术参数：Emax：30t；Umax：32V；Cn：1mv/V；Y=5000；Made in Germany。
⑶技术要求：
①传感器必须为封装产品。

②传感器必须为全新正品。

③生产日期必须为最近一年内生产的产品。

④单只传感器必须提供实验检测报告。

⑤要随机提供详尽的中文安装调试手册或使用说明书。

6、智能工业密度计
①产品型号：SY-5100B。

②环境温度：-20℃ ~ +50℃。

③测量精度：＜0.5%。

④测量范围：料液密度50 ~ 3000Kg/m3；适应管径：100 ~ 500mm。

⑤外壳规格：防水防尘型Φ80*460mm的不锈钢保护壳。

⑥供电电源：AC220V，-15% ~ +10% ，50HZ。

⑦显示方式：中文液晶屏显示、射线计数、输出模拟量、密度等运行参数和多种可调参数。

⑧模拟量输出：电流4 ~ 20mA，电压1 ~ 5V。
⑨开关量输出：提供2路继电器转换节点，容量AC250V*3A。
⑩通讯接口：具有RS-232及485通讯口，可根据用户的通讯协议要求编制通讯程序。

7、闪烁探测器
①产品型号：SY-5010
②技术参数：本产品采用NaI晶体闪烁探测器，带有高压发生器和自动稳峰电路，具有高灵敏、高探测效率的特性。
外壳,普通型：Φ70×380的不锈钢保护壳; 防水防尘型：Φ70×460的不锈钢保护壳;防爆等级dⅡCT4。

④环境温度：在高温或低温情况分别配水冷或恒温部件，可适应温度范围-50ºC～+120ºC;没有特殊要求的情况下 -20ºC～+60ºC。

⑤连接电缆：SYV-75-7型同轴射频电缆（高频插座），AVPV-0.75×2（屏蔽）型控制电缆（出线嘴）。

⑥电特性：电源电压：DC15V；电源电流：DC30～50mA；输出脉冲：负向脉冲幅度10V，宽度2μS。

⑦传输距离：两种型号的电缆均可≥1000米（一般供50米）。

⑧防护等级：IP68。
8、静压液位计：产品型号：FMB51-2Q98/0； Endress+Hauser；产品参数：MWP 5.3bar；P -400…400mbar；4…20mA HART；U=11.5-45VDC；Span 20/400mbar；L=1860mm；IP66/IP68。
9、角行程电动执行机构：①型号：MD-60/K30HT-II；②规格：输出转矩600Nm，电压220V，输入信号4-20mA，电流2.0A，输出信号4-20mA，功率150W，全行程时间30s，工作制50%，频率50Hz。
10、自动清水阀
①产品型号：BPU125HVPDP14U8

②技术参数：F02 Model：125  Torque(Nm)：125

Stroke：15-28-48 Secs

Supply：100-240 VDC/VAC-1ph 50/60Hz；Max Amp1,04

Tamb:-20℃+65℃

Duties：ON-OFF/MODULATING S4-50% 1200s/h

Protection：Ex d e IIB T5 Gb Ex tb IIIC T100℃ Db IP66/68M

NEMA 4,4X & 6

Certificate：INERIS 05ATEX0083X

Manufacturer：BIFFI ITALIA-Strada Biffi,165-Fiorenzuola d’Arda 29017（PC）-ITALY

③输入输出都为4-20mA模拟量控制。

④配置KEYSTONE DN100的蝶阀，规格为Figure:AR1；Flange:PN16；Trim:805；DN:100mm；PN:12bar，接口要去执行器配套。

⑤执行器电缆进线口要配置防水防爆喇叭接口。

⑥出厂时要用模拟量信号调试好，对应好零位和满位，即4mA对应0%，20mA对应100%。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

供货厂家必须有合格的企业资质，供货的产品具备合格证、检验报告及其他相关资质证明和文件。

五、货物使用环境及范围

1、环境温度：+50～ -22.8℃；属暖温带季风性半湿润气候区，月平均相对湿度：90%；

2、海拔高度：≤1000m；

3、环境湿度:现场较为潮湿；

4、安装场所：生产车间室内，设备现场；

5、耐震能力：8度。

六、货物适用标准

配件应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

GB/T 26802-2017工业控制计算机系统通用规范；

GB/T 9813.4-2017计算机通用规范；

绿色产品认证标志：RoHS法规，REACh法规

产品认证：CE，C-Tick，UL 508

符合标准：CSA C22.2 No 142，EN 55011，IEC 61000-4-16

IP保护等级：IP20符合EN 61131-2，IP20符合IEC 605272

过电压种类和抗震动：符合EN 61131-2

环境温度及存储环境温度：IEC 60068-2-1
相对湿度：93 % 符合IEC 60068
《选煤厂安全规程》
《选煤厂机电设备完好标准》等。
上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。
七、质量及验收要求

（1）确保提供的所有产品均是全新正品，拒绝高仿、翻新、水货、返厂维修的产品。确保所有产品都是最新生产日期和最新版本，生产日期不能早于要货之日起前三个月。

（2）保证所供货物完全符合国家现行相关行业标准和约定的质量、规格和性能等要求。保证所提供的设备均选用优质的材料、采用卖方先进的设计、技术、加工设备和工艺进行制造和装配。在质量保证期内,出卖人应对因设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足和故障负责。

（3）供货商进货的产品必须为新的正品。

（4）承诺所有产品若不是正品必须保证包退包换，所造成的经济损失由供货商单方面承担。

（5）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

（6）货物到矿后买受方的地面验收不做为最终产品合格的保证，产品最终应通过现场调试和运行考验而通过验收。

（7）买受人在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规范书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

八、安装、调试要求

到矿的所有配件必须进行现场调试，必须按照矿方提出的要求对设备及相关配件进行安装、调试，特别是初次安装设备配件时，供货商必须选派至少有两年工作经验的技术人员到矿指导安装、调试，如果在安装、调试过程中出现产品损坏是供货商造成的，供货商负责调换或维修。

九、服务及质保要求

（1）协助矿方进行初次安装调试。

（2）提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（远程协助处理或技术人员2天内到达现场处理）.

（3）质保期内出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。

（4）自产品通过验收使用之日起，质保期两年，产品在质保期内出现问题，出卖方应在24小时内响应，并免费给予调换合格产品，由此产生的经济损失由出卖方承担。卖方应向买方及时提供各种附件，并定期回访和及时提供技术服务。
十、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防日晒、防雨水、防尘埃、防机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。出卖人在规定时间内将设备配件货物运输到买受人指定地点。

十一、供应商须提供技术资料要求

使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行；其他矿方需要的有关技术、资质等资料。

十二、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买方有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3、签订合同后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方应予以配合。

4、本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术规格书为一整体，供方应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

十三、技术联系人：景自中 0370-5195278；陈相辉 0370-5195421。
附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	1、称重转换器MWS-1HP/8（用于轨道衡系统）：

①型号：MWS-1Hp。

②准确度：3级,n=3000。

③模拟部分：AD 转换方式：Σ-Δ转换方式；最大转换码：24 位；转换速度：500 次/秒；输入信号范围：±5V；非线性：≤0.0015%FS；零点温度漂移: ≤0.05uV/℃；供桥电源：DC 5V，200mA；最高灵敏度：0.5uV/d；传感器连接方式 采用6线式，长线自动补偿。

④数字部分：RS422接口隔离电路；供桥电源：DC 12V，500mA。

⑤显示：800×480 RGB 显示屏。

⑥键盘：F1~F6 功能键，0~9 数字键，上下左右确定方向键。

⑦时钟：可显示年、月、日、时、分、秒，自动闰年、闰月精度 ±5s/24h，不受断电影响。

⑧通讯接口：CAN 高速B2.0接口，RS232接口，RS485/RS422接口，以太网接口。

⑨使用环境：

电源 AC 220V±10% 50~60Hz 电流：≤0.5A；使用温度 -10℃ ~ 40℃；储运温度 -20℃ ~ +60℃；相对湿度 ≤85%RH不冷凝；预热时间 10～30min。
	　
	　
	　

	2
	2、称重显示控制器
①产品型号：XK3102S。

②要求：仪表在出厂时，生产厂家必须把仪表的内置参数设置为HBM C16iC3/60T传感器对应的程序，否则厂家就要免费到客户单位进行安装调试。

③产品须为全新正品，杜绝假冒伪劣，杜绝二次修复翻新的产品。
④随机标配数据线一根，最新的说明书一本，合格证等一套。
	
	
	

	3
	3、称重传感器（用于西汽车衡系统）：

规格型号：C16iC3/60t； HBM；技术参数：CAPACITY:60t；MDL:0t；SAFE LOAD:90t；ACCURACY CLASS:III L；n max：10000M；v min：3.6kg；NTEP CC:06 088；Emax=60t；Emin=0kg；Elim=90t；Vmin=5.0kg；Cn=1000000d。技术要求：单只传感器必须提供出厂检测报告。
	
	
	

	4
	4、称重传感器（用于东汽车衡系统）：

⑴产品型号：CC1-40T-G-C3；

⑵产品参数：

①KUBOTA DIGITAL LOADCELL；

②Model：CC1-40T-G-C3；

③Maximum Capacity（Emax）：40t；

④Minimum dead load（Emin）：0.4t；

⑤Safe load limit（Elim）：150%Emax；

⑥Classification：C3。

⑶技术要求：单只传感器必须提供检测报告。
	
	
	

	5
	5、称重传感器（用于轨道衡系统）：

⑴型号：PR6201/34 D1。

⑵技术参数：Emax：30t；Umax：32V；Cn：1mv/V；Y=5000；Made in Germany。

⑶技术要求：

①传感器必须为封装产品。

②传感器必须为全新正品。

③生产日期必须为最近一年内生产的产品。

④单只传感器必须提供实验检测报告。

⑤要随机提供详尽的中文安装调试手册或使用说明书。
	
	
	

	6
	6、智能工业密度计

①产品型号：SY-5100B。

②环境温度：-20℃ ~ +50℃。

③测量精度：＜0.5%。

④测量范围：料液密度50 ~ 3000Kg/m3；适应管径：100 ~ 500mm。

⑤外壳规格：防水防尘型Φ80*460mm的不锈钢保护壳。

⑥供电电源：AC220V，-15% ~ +10% ，50HZ。

⑦显示方式：中文液晶屏显示、射线计数、输出模拟量、密度等运行参数和多种可调参数。

⑧模拟量输出：电流4 ~ 20mA，电压1 ~ 5V。

⑨开关量输出：提供2路继电器转换节点，容量AC250V*3A。

⑩通讯接口：具有RS-232及485通讯口，可根据用户的通讯协议要求编制通讯程序。
	
	
	

	7
	7、闪烁探测器

①产品型号：SY-5010

②技术参数：本产品采用NaI晶体闪烁探测器，带有高压发生器和自动稳峰电路，具有高灵敏、高探测效率的特性。

①
外壳,普通型：Φ70×380的不锈钢保护壳; 防水防尘型：Φ70×460的不锈钢保护壳;防爆等级dⅡCT4。

④环境温度：在高温或低温情况分别配水冷或恒温部件，可适应温度范围-50ºC～+120ºC;没有特殊要求的情况下 -20ºC～+60ºC。

⑤连接电缆：SYV-75-7型同轴射频电缆（高频插座），AVPV-0.75×2（屏蔽）型控制电缆（出线嘴）。

⑥电特性：电源电压：DC15V；电源电流：DC30～50mA；输出脉冲：负向脉冲幅度10V，宽度2μS。

⑦传输距离：两种型号的电缆均可≥1000米（一般供50米）。

⑧防护等级：IP68。
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	8、静压液位计：产品型号：FMB51-2Q98/0； Endress+Hauser；产品参数：MWP 5.3bar；P -400…400mbar；4…20mA HART；U=11.5-45VDC；Span 20/400mbar；L=1860mm；IP66/IP68。
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	9、角行程电动执行机构：①型号：MD-60/K30HT-II；②规格：输出转矩600Nm，电压220V，输入信号4-20mA，电流2.0A，输出信号4-20mA，功率150W，全行程时间30s，工作制50%，频率50Hz。
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	10、自动清水阀

①产品型号：BPU125HVPDP14U8

②技术参数：F02 Model：125  Torque(Nm)：125

Stroke：15-28-48 Secs

Supply：100-240 VDC/VAC-1ph 50/60Hz；Max Amp1,04

Tamb:-20℃+65℃

Duties：ON-OFF/MODULATING S4-50% 1200s/h

Protection：Ex d e IIB T5 Gb Ex tb IIIC T100℃ Db IP66/68M

NEMA 4,4X & 6

Certificate：INERIS 05ATEX0083X

Manufacturer：BIFFI ITALIA-Strada Biffi,165-Fiorenzuola d’Arda 29017（PC）-ITALY

③输入输出都为4-20mA模拟量控制。

④配置KEYSTONE DN100的蝶阀，规格为Figure:AR1；Flange:PN16；Trim:805；DN:100mm；PN:12bar，接口要去执行器配套。

⑤执行器电缆进线口要配置防水防爆喇叭接口。

⑥出厂时要用模拟量信号调试好，对应好零位和满位，即4mA对应0%，20mA对应100%。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对衡器配件项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、产品质保期为产品运行合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。每年不少于一次到厂服务、指导。
三、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、配件指导安装期间，我方安排有经验的技术人员全程指导安装，确保安装质量。安装完毕后出现的配件问题、指导安装问题等，责任由我方承担，不推诿给使用单位，绝不出现推诿扯皮现象。配件指导安装完毕后，我方调试设备时间不超过8小时，8个小时后保证设备正常运行，以不影响矿方生产为准。若调试时间超出8个小时，对因影响生产对矿方造成的损失由我方承担。

五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于4小时，内容涉及基本原理、操作使用、维修保养和安全注意事项等知识。

六、我方不在控制界面、软件、程序等环节内设置密码，不设置使用一定期限后的解锁密码。如若违反，矿方可拒付设备配件款，因此而对矿方造成的损失，我方承担一切责任。
七、我方按照矿方要求及时提供设备及部件相关技术文件和图纸，以保证工程设计、方案制定、现场施工等工作顺利进行。
八、我方承诺制造设备配件所使用的材料、部件、配件等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施。

......

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
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