赵固一矿水质采样器
招标技术要求

      编制人：  

审核人： 

      审批人：

焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

2026年5月5日
赵固一矿水质采样器招标技术要求

一、招标范围
矿井外排水监测站房，现有水质采样器、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪，现水质采样器故障频出，最新配件无法匹配现使用机器（目前操控屏等配件已为故障状态）需更换一台可与COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等在线监测仪器联机使用，也可与流量计配合使用，实现跟踪采样模式，根据流水的瞬时流量自动调整采样量，从而实现连续采样，确保采集的水样更具代表性的水质检测采样器。相关设备需满足最新环保与安全生产要求。

二、水质采样器相关基本情况和要求
使用地点和用途：矿区矿井水在线监测站房内使用。 

环境温度：-5℃～+50℃。

海拔高度：不高于1000m。

三、水质采样器执行的标准和规定
按国家、行业规定的相关技术标准和规范执行。

水质采样器主要技术参数及配置要求

1、主要参数

	名  称
	主要参数
	备  注

	采样量误差
	≤±7%
	

	等比例采样量误差
	+10ml或≤5%(采样量>200ml)
	

	留样精度误差
	±10%
	

	系统时钟时间控制误差
	A1≤0.03% 及A12≤2s
	

	采样垂直高度
	≤8m
	

	水平采样距离
	≤80m
	

	管路系统气密性
	≤-0.05 MPa
	

	平均无故障连续运行时间
	≥1440 h(60天)
	

	绝缘阻抗
	>20MΩ
	

	采样时间间隔
	(1~9999) min
	

	采样量
	(5~1000)ml
	

	储水容器
	规格:1000mlx24瓶
	

	工作环境温度
	5~45°C
	

	采样信息记录
	存储1年以上信息
	

	通讯接口
	RS-232/RS-485 4-20 mA
	

	相对湿度
	(65+20) %
	

	电源
	220 VAC+10 %/50-60Hz
	

	屏幕界面
	中文显示触摸屏
	

	外形尺寸
	
	符合现场安装条件均可。


五、供货范围及要求
（一）供方须对一切与合同有关的供货车辆及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

（二）水质采样器必须有质量证明文件及合格证书作为技术资料的一部分同水质采样器一起交付买方。

（三）供方应提供水质采样器质量证明书。
（1）水质采样器操作使用说明书、维护保养说明技术文件；

（2）合格证书和检验报告；

六、技术培训及售后服务事宜

（一）供方在接到买方要求派人员到现场的通知后，须派专业人员到现场指导、检查、维修保养。

（二）供方应根据买方要求，必须免费对买方职员进行设备使用操作、维护保养等方面的培训（不少于2人），达到买方职员（不少于2人）对设备会操作、会维护保养等，满足买方的要求。

（三）供货方认为需要说明的其他事项等。

七、结算方式

无预付款，设备到货安装调试完成后，经验收合格，供货方开具增值税专用发票，分期支付至合同价款的90%；10%质量保证金运行一年无问题或到货18个月一次性支付。（若设备正常运行期间出现质量问题，影响设备运行的连续性，将从设备恢复正常运行日起重新计算质保期），支付方式为电子承兑汇票；

八、其他要求

（一）中标方须保证所提供的设备是全新的、未使用的、技术成熟的，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

（二）保修期内（最少为一年），如设备出现问题，供方应在接到需方通知24小时内完成对设备的免费维修工作，不能对正常生产造成过大影响。

（三）供货周期：30个工作日内。

（四）交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，中标方负责将水质采样器运送并安装到矿内指定地点。
