[image: image2.png]



便携式气体化验设备

产品要求：
一、技术规格：
1.煤矿用便携式气体分析仪套装的设计、制造以及检验应符合国家或行业现行的有关标准。
2.生产、制造的质量控制不低于投标书中的承诺；
二、技术参数：
1.检测气体：
甲烷 CH4：0-100%VOL，分辨率：0.1%；
氧气 O2： 0-30%，分辨率：0.01%；
二氧化碳 CO2： 0-5%VOL，分辨率：0.01%；
二氧化氮 NO2： 0-50PPM，分辨率：0.1；
硫化氢 H2S： 0-100PPM，分辨率：1；
乙烯 C2H4： 0-100PPM，分辨率：0.8PPM；
乙炔 C2H2： 0-100PPM，分辨率：1；
一氧化碳 CO： 0-1000PPM，分辨率：1；
乙烷 C2H6： 0-3%VOL 分辨率：0.01%；

[image: image1.jpg]e
SIS L (KED BRAR

AR AR R
M




2.屏幕：＞4 寸彩色液晶显示屏；

3.声光报警：气体浓度报警；超过设置阈值，声光报警 (≥80dB）；
4.工作模式：扩散式+泵吸式；
存储：曲线图数据内存具备≥1000 组数据存储能力
电源：3.7V，4.5Ah 可充电电池 ；
5.尺寸： ≥300*250*142mm；
6.重量：不得超过 6±0.1KG；
7.内置气体爆炸三角分析软件：爆炸三角形软件是由消火人员使用，在处理自然发火或启封 火区过程中，检测周围环境或密闭内空气中甲烷、氧的浓度值，在仪器彩色液晶显示屏上直 接显示出O2、CH4、CO 的浓度值和环境温度值，并显示出“爆炸三角形 ”的图形及各气体组 份所构成的坐标点，临近或达到警界限时仪器同时发出声、光警报；
8.气样采集：该仪器用于矿井作业现场分析时，采用现场直接取样，不需要其它设备的辅 助采样，取样完成后仅需打开进样开关即可完成进样。内置微型气泵采样，分析周期短；仪器具有气体浓度调校标定、浓度值超限报警功能，一旦设备采集数据浓度值超 限，设备 立即开启声光报警进行警示；
9.蓝牙：可通过蓝牙连接，手机 APP 端查看历史检测数据电量等信息；
10.上位机：通过 RS485 端口、USB 端口连接计算机，电脑客户端软件可以查看历史数据及 浓度曲线，同时也可以对数据进行导出备份；
11.提供防爆认证证书，防爆标志为：Ex d i  I Mb
12.提供国家安全标志认证证书；
13.提供产品检验报告；

14.提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺加盖公章。
