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自救器检测仪技术要求
一、供货范围
自救器检测仪13台。
二、执行标准
（一）矿用自救器安全管理规定（试行）（矿安[2025]2号）

（二）煤矿安全规程（2025年版）

（三）煤矿用自救器  GB 24502-2023

（四）煤矿用仪器仪表安全技术要求 GB 43067-2023
三、技术要求
（一）所供产品应为智能型自救器检测仪，能够数字化设定、显示压力值，检测达到设定压力值后自动停止并显示检测结果。具备高自动化程度，能够减少人为操作误差，提升检测效率与数据可靠性。

（二）技术参数要求
1.压力测量范围：0-20kPa。
2.检测设定压力：压力设定应可在量程范围内数字可调，至少包含5000Pa及 13.34kPa（气密性标准测试点）等关键预设值。
3.压力分度值：≤5Pa。

4.系统综合精度：≤±0.5%FS，在13.34kPa测试点，其误差折算值应优于±10Pa。

5.压力保持性能：在13.34kPa压力下，保持15秒，压力下降值应不大于80Pa，以符合自救器外壳气密性合格判定标准。
6.单次检测时间：从开始加压到出具结果的单次完整检测时间≤45秒。
7.保压计时精度：≤0.1秒。
8.电源电压：AC220±10%V。

9.使用环境温度：0℃-40℃（或更优）。
10.使用环境湿度：≤98%RH（或更优）。
11.使用环境大气压力：80kPa-116kPa。

12.智能与数据功能：

扫码识别：配备工业级扫码器，能识别自救器上的电子标签二维码，实现“一物一码”绑定检测。

数据存储与导出：内置存储器，保存每次检测的结果、时间、自救器编号等原始数据，数据可通过USB或RJ45接口导出。
结果打印：配备标签打印机，可自动打印包含自救器编号、检测日期、结果等信息的标签。

配备工业级彩色触摸屏(不小于7英寸)，全中文操作，具备语音提示功能。

配备USB、RJ45网口等数据接口。
四、其它要求
（一）供货方所提供产品必须满足矿上所使用ZH-30D、ZH30(X)型隔绝式化学氧自救器的检验要求，生产厂家均为湖南煤矿安全装备有限公司。

（二）供货方须提供关于本设备以下图纸和资料：设备安装图、设备出厂试验报告、使用维护说明书、产品合格证、常用易损配件图纸和明细单纸质版等相关资料各三份。另须提供产品检测检验报告，其中设备安装图、常用易损配件图纸电子版为.dwg格式，使用维护说明书和易损件明细等电子版为.doc格式。

（三）合同签订后接矿方通知30天内到货，供货地点河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿。

（四）付款方式：无预付款，设备到货验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，设备安装调试完成，正常运行3个月无质量问题分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备发生质量问题，负责修复或更换设备，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

（五）供货方免费为使用单位培训操作维护人员，培训时间不少于72小时，培训内容包括基本原理、操作使用和维修保养、常见故障处理等。

（六）质保期为设备到货验收通过后24个月，在质保期内，非人为因素造成设备与元器件损坏需无偿更换或维修，设备维修投入正常使用后质保期顺延。供货方免费提供产品长期的技术服务，负责设备的指导安装，对矿方相关技术人员、维护人员进行培训和技术交底。设备报价中包含制造、运输、技术服务、安装指导等所有费用。提供24小时不间断服务热线，设备出现故障、质量和技术问题时，应在接到通知后2个小时内作出响应并解决，如需现场服务时，在接到矿方通知24小时内安排人员到现场处理。技术服务实行定期回访、终身跟踪服务。
（七）供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿。
（八）未尽事宜由双方协商解决。
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