焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司矿用窥视仪（钻孔成像轨迹检测装置）

招标技术要求

编  制：             
审  核：             
批  准：             
编制单位：焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司
编制日期：2026年4月22日
矿用窥视仪（钻孔成像轨迹检测装置）招标技术要求

根据矿井实际生产需要，需购置窥视仪（矿用钻孔成像轨迹检测装置），主要用于顶板岩性、裂隙等工程的窥视工作。为满足现场要求，确保产品质量，提出如下技术要求：

一、使用条件：

1.环境温度-20°C～+40°C；

2.空气相对湿度不大于 95%（+25°C 时） ；

3.有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的场所，煤矿井下各类钻孔检测，涵盖水平孔、垂直孔、倾斜孔等不同形状钻孔。
二、执行的标准和规定：

1.满足最新版《煤矿安全规程》相关要求；

2.GB/T3836-2021《爆炸性气体环境用电气设备》；
3.《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》；

4.爆炸性环境用防爆电气设备通用要求；
5.爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备要求；

6.遵循煤矿用设备相关检验检测标准，确保产品在成像、轨迹测量、防爆安全等方面达标；

7.符合 MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》、MT210-90《煤矿机电设备检修质量标准》；

以上标准和规程是最基本的要求，含盖不全的按现行国家标准和行业标准执行。

三、技术参数及相关要求

（1）技术参数
1.主机内系统控制、图像采集、显示与存储高度集成，能够实时同步完成全孔壁成像、录像、关键部位抓拍及轨迹测量，关键部位抓拍图片及钻孔轨迹测量功能；

2.主机内置双核处理器处理速度≥25帧/秒。同时获取图像数据、深度数据和探头所在位置空间数据，保证全景图像实时自动采集，快速无缝拼接。具备自动角度和深度校正，全景视频图像实时呈现，图像清晰。可在井下实时生成钻孔成像平面展开图，mp4格式视频文件，实时回放动态钻孔窥视图和平面展开图；实现图像拼接、录像、关键部位抓拍和轨迹测量实时同步进行；

3.整机系统高度集成，稳定性好，仪器整机密封，防水防尘性能≥IP54；
4.摄像头清晰度：摄像头为彩色低照度≥700Lines，0.1Lux，工业级2000万像素，光照强度连续可调，成像录像轨迹同步实时检测速率≥5m/min；摄像头可实现水平360度全景成像，无需调焦；

5.操作性好：整套系统连接简单，操作简便，主机可作电脑的外接U盘使用，数据直接复制粘贴；

6.内置DC12V高能锂电池供电，连续工作时间不少于12小时；

7.三类显示灵活切换：分析软件可显示、输出平面展开图，立体柱状图，立体柱状图可360°连续旋转；也可同幅显示岩芯描述结果表、岩芯柱状图和展开图，同时可对鼠标指定局部范围进行高精度放大查看；可显示钻孔三维空间轨迹图像，也可显示三面侧视图，查看各点实际空间角度值。展开图上可直接进行岩芯描述，裂缝的倾向、倾角和宽度可直接自动计算提取，宽度精度可达0.1mm，方位角度可达0.1°；

8.图像可转换为JPG、BMP和PDF等多种格式文件；

9.探头采用不锈钢外壳，钢化光学玻璃片，可承受压力大于12MPa；

10.检测孔径：φ28mm-50mm（适配φ24mm探头可测更小孔径）。
（2）供货范围

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机（含仪器、充电器、数据传输线）
	1台
	防爆型，内置12V锂电池，7英寸彩屏、64G存储，充电器、数据传输线各2个

	2
	Φ24mm探头
	2个
	

	3
	深度编码器（含5米主机连接线）
	1个
	测深精度0.1mm，测量范围0-30m

	4
	数据分析软件
	1套
	含钻孔成像+轨迹机内软件、钻孔成像；PC机分析软件、钻孔轨迹PC机分析软件，至少支持3台PC安装

	5
	线盘
	2套
	30米矿用通讯电缆，探头与通讯电缆采用快插方式连接

	6
	专用推杆
	50根
	每根1m

	7
	数据存储设备
	3个
	存储容量大于100GB

	8
	数据分析PC设备
	1台
	满足win11操作系统运行

	9
	配套文件
	2套
	说明书、合格证、安标证、防爆证


（3）技术服务：

1.在系统安装、调试、试运转以及整机质保期内，出卖人应派遣有资格、有经验、有技术、能胜任工作的技术人员到买受人现场进行技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为买受人提供技术上的帮助和支持，以保证设备顺利投入使用；
2.提供防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志等证件，安全标志证书应在有效期内，产品上的“MA”标志应清晰完整，铭牌中应有安全标志编号。铭牌上所载信息应与安全标志证书上所载信息一致，包括产品名称、型号规格、生产厂家、安全标志编号等。

四、质量保证

1.设备自使用之日起，质保期12个月。如因质量问题12个月内损坏的，出卖人免费维修或更换。产品在质保期内出现问题，出卖人应在24小时内响应，由此产生的经济损失由出卖人承担；
2.针对探头、主机等关键部件，若因质量问题损坏，出卖人免费维修或更换；提供设备终身技术支持，软件免费升级，及时推送设备新功能。
五、其他
1.当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由出卖人承担；

2.本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行；

3.合同签订后，接矿方通知30日内。无预付款，设备到货验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，设备安装调试完成，正常运行3个月无质量问题按资金批复情况分期支付合同总价款的90%，合同总价款的 10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备发生质量问题，负责修复或更换设备，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

