顺和煤矿钻屑瓦斯解析测定仪技术规格书
一、项目简介及使用地点
永煤公司顺和煤矿拟采购钻屑瓦斯解析测定仪3套，用于井下揭煤区域验证，测定钻屑瓦斯解吸指标K1值，设备应满足煤矿井下采掘工作面防爆、防震、防潮使用环境，符合《钻屑瓦斯解吸指标测定方法》AQ/T1065-2008 标准要求。
二、货物名称及供货范围
	[bookmark: _Toc209361043]序号
	[bookmark: _Toc209361044]货物名称
	[bookmark: _Toc209361045]参考型号
	单位
	[bookmark: _Toc209361047]数量
	[bookmark: _Toc209361049]备注

	1
	钻屑瓦斯解析测定仪
	YTC10(A)
	件
	3
	防爆、防震、防潮，全套含主机及配套附件。


说明：供货范围包含全套设备、配件、工具、软件、技术资料，设备送货至顺和煤矿指定库房，交货周期：合同签订后30天内完成到货。
三、货物主要配置要求
	[bookmark: _Hlk86757170]序号
	部件名称
	参考规格型号
	数量

	1
	钻屑瓦斯解析测定仪主机
	YTC10(A)
	1 台

	2.1
	煤样罐
	容积300cm³，不锈钢
	1 个

	2.2
	煤样杯
	容积 8.3cm³
	1 个

	2.3
	O 型圈
	6×2.65
	1 个

	2.4
	O 型圈
	67×3.55
	1 个

	3
	煤样筛
	外径 100mm；孔径 1mm、3mm，不锈钢
	各 1 个

	4
	充电器
	DC 5V
	1 个

	5
	数据线
	USB
	1 根

	6
	弹簧秤
	量程0-10kg
	1 个

	7
	硅胶管
	长 30cm；内径 4mm
	1 根

	8
	配件袋
	说明书、软件光盘、O 型圈各 2 个、硅胶管 1 根
	1 套

	9
	附件箱
	仪器及配件收纳防护箱
	1 个


四、生产厂家能够提供所有产品的生产、制造、安装、检验检测所需资质文件及合格证书、技术资料。
	序号
	文件名称
	份数
	备注

	1
	矿用产品安全标志证书（MA）
	1
	有效在有效期内

	2
	产品防爆合格证
	1
	有效在有效期内

	3
	产品出厂检验合格证
	1
	

	4
	抗静电、阻燃性能证明（橡胶、管路配件）
	1
	

	5
	到货装箱清单
	1
	


五、货物使用环境及范围
能适用于井下潮湿和含有煤尘及瓦斯的恶劣环境。
六、货物适用标准
1、AQ/T1065‑2008《钻屑瓦斯解吸指标测定方法》，矿用设备通用要求，参数匹配行业标准。
2、MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电通用试验方法和判定规则》。
3、AQ 1043-2007《矿用产品安全标志标识》
4、其他现行国家、煤炭行业相关标准规范。
供货产品全部满足以上标准，当不同标准存在冲突时，按较高要求标准执行。
七、技术参数
①主机
防爆型式：ExibI矿用本质安全型；额定工作电压：3.7V 
工作电流：80mA ；防护性能：IP54；量程范围：0～10kPa 
分辨率：0.001kPa； 测量精度：≤±2% FS，满足 AQ/T1065-2008标准要求。
存储器：8MB，可存储不少于1000组测定数据； 
工作环境：温度 0℃～40℃，相对湿度≤95%（无凝露），适应煤矿井下环境。
②煤样罐
材质：不锈钢 容积：300cm³；整体气密性满足井下测定要求，1.5MPa 保压无泄漏。 
煤样杯：适配标准煤样取样，满足 K₁值测定煤样装样要求。
③煤样筛
材质：不锈钢 外径：100mm 孔径：1mm、3mm，符合钻屑制样筛分级要求。
④充电器：仅用于井上主机充电，不得下井使用。
⑤弹簧秤量程：0～10kg，称量稳定。
⑥硅胶管长度：30cm，内径 4mm，抗老化、气密性良好。
⑦数据处理系统
软件运行环境：Windows XP、Win7及以上操作系统，Office2003及以上版本。 
软件功能：实时显示测定数据、本地存储、历史数据查询、数据导出、报表打印输出；支持USB与主机通讯。
八、质量及验收要求
1、设备外观成型均匀，外壳无裂纹、划痕、毛刺、变形等缺陷，铭牌标识清晰牢固。
2、到货后矿方按照技术规格书、装箱清单进行外观清点、配件核对；设备无内在质量问题方可验收入库；如存在内在质量缺陷，本批次全部退货，产生全部费用由卖方承担。
3、整机及配套件技术参数必须符合AQ/T1065-2008及国家、行业相关标准；规格参数不满足要求，出卖人无条件退货。
4、仪器密封圈、接头、管路无破损，整机气路系统气密性必须满足测定标准；气密性不合格，本批次全部退货，相关费用由卖方承担。
5、验收分为到货外观验收、调试功能验收；调试过程如K1测定、数据存储、软件通讯打印功能异常，判定为验收不合格。
九、安装、调试要求
1、产品到货后，供应商派专业技术人员到矿现场，开展开箱清点、设备检查，对矿方人员进行现场指导安装调试，确保整机各项功能正常。
2、调试完成出具简易调试记录，双方签字确认。
3、产品在使用过程中出现质量问题，8小时内给予书面或电话技术答复；必要时，卖方接到矿方通知起48小时内派遣技术人员到达矿井现场处理故障。
4、卖方需对矿方操作、维护人员开展免费操作培训，包含仪器操作、煤样制备、气密性检查、数据处理、简单故障排查。
十、服务及质保要求
1、卖方应向买方及时提供各种附件，并定期回访和及时提供技术服务；
2、卖方应每年免费对钻屑瓦斯解析测进行检验，出具检验报告。
3、在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真1小时内应提供解决方案，若需到现场的，应在24小时内到达处理。
4、整机质保期12个月，质保期内出现质量问题，卖方无条件退货或免费更换全新合格产品。设备到货后若暂未投入使用，则质保期从设备正式投入使用之日起计算12个月，但最长不超过设备到货之日起18个月。质保期内因产品本身制造质量问题产生故障、零部件损坏，卖方免费维修或者更换全新零部件、整机。人为损坏、违规操作造成损坏不在免费质保范围内。
4、质保期满后，卖方仍需长期提供配件供应，配件报价不得高于市场公允价格。
十一、运输及包装要求
1、合同签订生效之日起30天内，3套设备运送至顺和煤矿指定库房，运输全过程做好防震、防潮、防雨防护，防止运输磕碰造成设备损伤。
2、每套钻屑瓦斯解析测定仪独立包装箱，主机与附件分置防护，每套配置独立硬质附件箱。
3、包装箱内部填充防震缓冲衬垫，避免运输晃动碰撞；包装箱箱体坚固牢靠；箱体醒目位置印刷：制造厂名称及地址、产品名称型号、出厂日期、包装箱外形尺寸、毛重，印刷 “轻放”“防潮”“防雨”“向上” 运输警示标识。
十二、供应商须提供技术资料要求
每套设备随货附带全套资料，全部资料密封于防潮塑料袋内，资料清单：
1、产品出厂合格证（原件）；
2、产品使用说明书（纸质版，含设备参数、操作步骤、维护保养、故障处理）；
3、装箱单；
4、矿用产品安全标志证书（MA）复印件（加盖供应商鲜章）；
5、产品型式检验报告复印件（加盖供应商鲜章）；
6、产品防爆合格证（加盖供应商鲜章）。
十三、其它 
1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，中标人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与中标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
2、如果中标人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着中标人提供的产品完全符合本技术规格书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

