## 2
山东齐创石化工程有限公司 SHANDONG QICHUANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD |  | 工程名称 PROJECT |  | 河南龙宇煤化工有限公司 乙二醇一厂VOCs治理设计项目 | 设计项目SECTION | 乙二醇一厂VOCs治理设计项目
[5 empty] | 设计阶段STAGE | 施工图
编制PREP |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 涡街流量计 VORTEX FLOWMETER |  |  | 编号NO. |  | 版次REV.
校核CHECK |  |  |  |  | QC202451074-D-IN-03-DTS-S401 |  | 0
审核APPR
位号 TAG NO. |  |  | FT-1201
用途 SERVICE |  |  | 蒸汽流量测量
流程图号 P&IDNo.
管道编号 LINE NO. |  |  | LS1202-80-M1B
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  | 20#
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 饱和蒸汽
操作压力 OPER.PRESS. MPa(A) |  |  | 0.1
操作温度 OPER.TEMP. ℃ |  |  | 150
介质状态 FLUID PHASE |  |  | 蒸汽
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h | 最大 | 1000
| 蒸汽 VAPOR kg/h | 正常 | 700
| 液体 LIQUID m3/h | 最小
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s
操作密度 DENS.AT OPER.COND. kg/m3 |  |  | 0.7
标准密度 STANDARD DENSITY kg/Nm3
分子量 MOLECULAR WEIGHT
传感器规格 SENSOR SPECIFICATION
型号 MODEL |  |  | 涡街流量计
测量范围 MEASURING RANGE |  |  | 0～1200 kg/h
最大计算压力损失 MAX.Calculated Press. Drop |  |  | 厂家计算
漩涡发生体材质 VORTEX SHEDDER MATERIAL |  |  | S31603
公称直径 NOMINAL DIAMETER |  |  | DN80
压力等级 Press. Rating |  |  | PN16
管道连接型式 PIPING CONN.STYLE |  |  | 法兰
法兰标准及等级 FLANGE STD.＆RATING |  |  | HG/T20592-2009(B),PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE＆ |  |  | DN80,RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | S30408
电缆 CABLE
其他 OTHER
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
安装型式 INSTALLATION STYLE |  |  | 一体式
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+Hart
精度 ACCURACY |  |  | ±1.0%
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | 液晶
累积计数器 Totalizer Indicator |  |  | 有
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exd II BT4 Gb
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
附件 ACCESSORIES
备注 REMARKS
Note on M6: 位号<仪表索引表
Note on AA6: 位号<仪表索引表
Note on M7: 检测位置<仪表索引表
Note on AA7: 检测位置<仪表索引表
Note on M9: 流程图号<仪表索引表
Note on AA9: 流程图号<仪表索引表
Note on M10: 管道设备号<仪表索引表
Note on T10: 管道设备号<仪表索引表
Note on AA10: 管道设备号<仪表索引表
Note on M11: 管道材质<工艺条件表
Note on AA11: 管道材质<工艺条件表
Note on T13: 介质名称<工艺条件表
Note on T14: 正常压力<工艺条件表
Note on T15: 正常温度<工艺条件表
Note on T16: 介质状态<工艺条件表
Note on T20: 动力粘度<工艺条件表
Note on T21: 正常操作密度<工艺条件表
Note on M22: 正常操作密度<工艺条件表
Note on M26: 测量范围+" "+单位<涡街流量计规格书
Note on AA26: 测量范围+" "+单位<涡街流量计规格书
Note on M40: 精度<涡街流量计规格书