
[image: image1.jpg]AR A — AR 2 A AR A

2024 £ 5 A 24 H




城郊煤矿矿用一氧化碳测定器技术规格书

编    制：

审    核：

分管领导：

2024年5月24日

城郊煤矿矿用一氧化碳测定器技术规格书
一、使用地点

矿用一氧化碳测定器主要用于连续检测煤矿井下一氧化碳的浓度，当环境中检测到一氧化碳的浓度达到或超过预置报警值时，测定器立即发出声光报警，提醒作业人员。

二、货物名称及供货范围

1、供货名称：CTH1000矿用一氧化碳测定器。

2、供货范围：成套仪器及相应配件、充电器。
三、主要部件配置要求

1、测定器外形配置：应手持、携带方便，不影响使用；配备有悬挂吊绳及外套使用。

2、充电组：单个充电组可同时为10台一氧化碳测定器充电。
2、技术参数

测定气体：一氧化碳

测量范围：0～1000 ppm

分 辨 率：1 ppm

报 警 点：24 ppm

响应时间：≤45s

工作电流：≤80mA
工作时间：≥14h（非报警状态）
充电时间：≤10h

声光报警强度：仪器声级强度在距测定器1m远处应不小于80dB，光信号在黑暗处的能见度不小于20m远。

指示方式：LCD显示实时数据及系统状态、声光报警、故障及欠压指示。

防爆形式：矿用本质安全型。
四、使用环境及范围

1、温度：0～40℃；

2、相对湿度：≤98%；

3、大气压力：80～116kPa；

4、含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

1、产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行，包括但不限于GB3836-2010《爆炸性气体环境用电气设备》、MT703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》。

2、须具备投标产品的煤矿安全标志证书、防爆证、生产许可证、产品合格证（内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号）等。
六、质量及验收要求

1、该产品必须符合煤矿安全规程的有关规定。

2、各部件材质和性能应能适应井下恶劣条件，要求耐磨损、寿命长。
3、产品及所有零件需检验合格，同时确保产品清洁。
4、出卖方提供产品出厂合格证、该产品煤安证、防爆证及相关材料。
5、产品送到矿后，由供应科、通防科及通风队派相关人员参与验收，验收时严格按照签订的技术协议相关内容执行。

6、验收时，达不到本技术规格书和技术协议相关要求，由供应商自行返厂，矿方不承担任何费用。

7、当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由出卖方承担。

七、安装、调试要求

产品到货后，供应商派技术人员现场调试，确保仪器安全正常运行。

八、质保期及服务要求

1、厂方根据矿方要求负责技术培训，提供技术资料。

2、从到矿日期计算，提供质保期1年，质保期内仪器出现非人为损坏，供货商无偿提供仪器维修或更换。
3、仪器出现故障后，供货商在接到通知后7天内派技术人员到矿进行故障处理。
九、包装及运输要求

1、接到送货通知后，供应商必须在7日内将仪器送达矿方，运输费用由供应商承担。

2、仪器随行文件（产品合格证、使用说明书、安标证书、防爆证复印件、和装箱单）装入塑料袋密封后放入包装箱内。

3、送货到矿的要求，必须确保完好无损，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由供应商负责。

十、供应商须提供技术资料要求

使用说明书中应包含测定器的使用方法及校准、维护保养及注意事项等。

十一、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后7天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

十二、违约责任

1、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的1%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

2、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

3、产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

4、供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

5、违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。

十三、技术负责人：

通防科：潘浩萌 0370-5195372
