赵固一矿轨道衡维修

技

术

要

求

编 制：              
审 核：              
批 准：              
设备规格名称及数量

电子轨道衡型号：GCS-150T 2台

工期：合同签订后，接矿方通知30天内（必须在检定证书到期之前完成校验）。

轨道衡维修更换主要内容及校验
1、线路部分

检查称重台面及防爬轨轨距，调整轨距使其达到 1435±2mm,更换损坏的扣轨件或螺丝并进行紧固；检测钢轨的偏移量，调整钢轨，使其秤体达到中心位置，调整防爬装置；检查线路的水平度，进行必要的调整，整机的防雷系统，室外秤体要整体接地，接地电阻小于等于4欧姆，室内计算机、打印机、称重仪表等要分开接地，电源要进行防雷保护。性能达到CCITT标准。

2、称重台面部分

检查秤体是否扭曲，进行必要的调整；检查秤体的安全间隙，对安全块进行必要的处理；对限位牵制环进行调整，并进行松紧调整上油；对轨道衡过轨器调整，符合矿方的要求；对走板架进行更换；对秤体所有部件表面的氧化皮、锈蚀及异物进行全面的除锈，并进行防锈处理、刷漆三遍（1.涂防锈漆：用刷子涂一遍防锈漆,要求涂刷均匀由里向外，由上向下涂刷，涂刷完成后干燥24小时。2.涂第一遍油漆：根据要求调制所需油漆颜色，要求油漆调制均匀，喷涂厚薄一致，由里向外，由上向下喷涂。3.喷第二遍油漆：要求做法同前）。
3、电气部分

调整称重传感器受力度及垂直度，使其均衡受力；对中控器 进行更换调整处理；对绝缘度降低的信号线进行更换处理；对称重传感器信号线防鼠管进行更换；检查操作系统，对系统进行修复或重装；检查硬件部分，对机箱进行除尘处理；对各种接触不良的接插件进行更换。

4、设备校验
合同签订后一年内轨道衡的检定工作由维修厂家负责（包含期间产生的检定、工本、差旅、衡车调车等与项目相关的所有费用均由维修厂家承担），并通过相关部门的验收，并取得合格的检定证书。

维修使用标准

GB7723-2008中华人民共和国国家标准《固定式电子秤》JJG539-97 中华人民共和国国家计量检定规程《数字指示

秤》

GB/T15561-2008 中华人民共和国国家标准《静态电子轨道

衡》

国家轨道衡计量检定规程JJG781-2002《数字指示轨道衡》

维修要求

1、维修厂家应按照国家相关标准及甲方要求对电子轨道衡进行维修，保证所维修的产品达到合格标准。

2、维修使用的配件应为全新配件，并提供使用说明书、出厂合格证等相关技术资料，维修厂家使用无生产厂名、无厂址、无产品合格证配件的，矿方有权单方面解除合同，并拒绝支款，由此给矿方带来的损失，由维修厂家全部承担。

3、维修厂家负责合同签订后一年内电子轨道衡的维保工作，定期对电子轨道衡进行检查，保证电子轨道衡的正常使用，维保期内电子轨道衡出现的一切问题均由维修厂家负责处理，因此产生的一切费用均由维修厂家承担。

资质、证件要求
要求投标厂商需提供有效的营业执照、开户许可证、法人委托书（附法人及委托人身份证复印件）、企业信用证明。

服务及质保要求

1、售后服务：质保期≥1年。

2、服务承诺：质保期内出现非乙方产品质量、技术问题时，维修厂家需在半小时内作出响应，4小时内到达现场进行处理，因此产生的配件费、差旅费、人工费等所有费用由维修厂家承担。

付款方式
付款方式：无预付款，设备修理（校验）完成经验收合格后，分批次支付合同价款的90%；剩余10%为质保金，待设备运行一年无质量问题支付（由于维修、维保不到位影响设备运行的连续性的，将从设备重新运行日起重新计算质保期）。

维修、维保明细

1、维修明细

	序号
	项目名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备 注

	1
	称重传感器
	8套
	
	
	PH-EDS-D50t（包含基板、附件、中控器、数据采集仪等）

	2
	信号电缆
	200米
	
	
	换新（具体已现场实际长度为准）

	3
	接地线
	2套
	
	
	换新

	4
	走板架
	2套
	
	
	换新（不低于14#槽钢）

	5
	走板
	2套
	
	
	两侧、中间（换新不低于5mm）

	6
	牵制环
	24套
	
	
	

	7
	防爬架维修
	4套
	
	
	破除、重新浇筑，不停车架空作业，不影响正常外运装车

	8
	防爬轨、称量轨调整校正
	2套
	
	
	

	9
	过轨块
	8套
	
	
	换新（每道4套1套2块）

	10
	防锈处理
	2台
	
	
	3遍

	11
	计量轨
	2根
	
	
	13米一根（包含2台轨道衡所需标准件、铁路扣件换新）

	12
	维保
	2台
	
	
	1年

	13
	检定
	2台
	
	
	根据矿方要求，1年最低2次检定（在检定证书到期只之前完成）

	总计
	


2、维保要求
定期对电子轨道衡检查维护，发现问题及时处理，每季度不低于1次。
