瓦斯含量快速测定仪器招标

技术要求
编制人：                      

审核人：                      

审批人：                      
日期：2026年3月22日
瓦斯含量快速测定仪器招标
技术要求
一、概况

赵固一矿为低瓦斯矿井，现有瓦斯含量测定采用传统钻屑解吸法，需联系科研所人员进行取样，由焦煤科研所瓦斯实验室测定，存在测定周期长、数据滞后、现场操作复杂等问题，不利于掌握采掘工作面瓦斯赋存情况，分析瓦斯涌出规律，制约矿井安全高效生产。随着矿井生产地区的延伸，以及安全监察部门对矿井瓦斯涌出异常情况监管力度日益加强，亟须能够现场快速、精准测定瓦斯含量的仪器，及时测定工作面瓦斯含量，分析工作面瓦斯异常涌出的具体原因，便于制定针对性措施，防范工作面瓦斯异常波动。故计划采购1台瓦斯含量快速测定仪器，计划资金20万元。

二、所需规格型号、数量

1.设备名称：瓦斯含量快速测定仪器
2.参考型号：CWH20煤中瓦斯含量测定仪

3.数量：1台
三、符合以下标准的要求和规定

1.GB38361-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求。

2.GB38362-2010爆炸性环境第2部分由隔爆外壳“d”保护的设备。

3.GB38364-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备。

4.GB/T10111随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序。

5.MT209-1990煤矿通信检测控制用电工电子产品通用技术要求

6.MT210-1990煤矿通信、检测控制用电工电子产品基本试验方法

四、主要技术要求

1.用途:

适用于煤矿井巷，采掘工作面、采空区等场所，可实现瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯解吸速率等参数的测定。避免了井下井上分阶段测量实现煤矿瓦斯灾害高效防治，保障巷道安全快速掘进。

2.技术参数

2.1、使用环境条件 

湿度：≤98%； 

大气压力：80kPa～116kPa； 

风速：≤8m/s； 

具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下。 

3.井下自动完成瓦斯自然解吸、粉碎解吸、损失瓦斯量、残余瓦斯量等参数测定。

4.能读取、记录、处理、存储数据。 

5.井下实时、生成测定报表。 

6.快速测定，时间小于30分钟。 

7.井下瓦斯参数测定误差小于5%。 

8.具有历史数据查询功能。 

五、图纸资料、证件及其他要求
1.生产厂家应提供设备出厂各项试验报告、生产许可证、产品合格证、产品质量证书、使用说明书等出厂随机资料；提供仪器的防爆合格证、防爆电气设备生产许可证、煤矿矿用产品标志证书。

2.检测仪表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝变形等现象;表面涂镀层均匀，不应有气泡裂缝、明显剥落和斑点无机械损伤。

六、技术培训及售后服务事宜

1.使用检测仪后，乙方派技术人员到矿或远程进行技术服务，免费进行技术培训、指导使用，配合矿方处理使用期间存在的各类问题。

2.产品在质保期内免费更换或维修检测仪所有零部件。终身免费负责维修及技术指导，只收取零部件费（不收取差旅费）。

3.乙方及时提供材料供应，技术服务迅速、及时、彻底。在矿技术培训期间出现问题的，接甲方通知后乙方在1小时内做出有效反应，及时处理问题不留隐患。

