
永城市车集煤矿化学氧自救器智能校验仪

技术规格书
项目单位（盖章）：永城市车集煤矿 编制日期：2026年3月31日
	一
	项目简介及使用地点

	二
	货物名称及供货范围

	三
	主要部件（或设备）配置要求

	四
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

	五
	货物使用环境及范围

	六
	货物适用标准

	七
	技术参数

	八
	质量及验收要求

	九
	安装、调试要求

	十
	服务及质保要求

	十一
	运输及包装要求

	十二
	供应商须提供技术资料要求

	十三
	其他


编制人（签字）：                专业科室（签字）： 
分管副总（签字）:              分管矿领导（签字）：
一、项目简介及使用地点
化学氧自救器智能校验仪，主要用于矿井对化学氧自救器的气密性进行智能检测，以确保自救器的密封性能安全可靠。
二、货物名称及供货范围
	序号
	货物名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	化学氧自救器智能校验仪
	ZJQM-6P
	台
	1
	含配套软件、安装附件等。


三、主要部件（或设备）配置要求 
1、单台仪器主要组成及型号见下表：
	序号
	名   称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	智能控制系统
	STM32系列高可靠单片机
	套
	1
	仪器集成

	2
	触摸显示屏
	工业触摸屏 
	台
	1
	仪器集成

	3
	扫码模块
	高速扫码器
	套
	1
	仪器集成，用于识别电子标签

	4
	数据存储
	16G大容量存储/U盘
	个
	1
	U盘内置数据解析软件


2、仪器具备的主要性能：
（1）核心控制与交互：以处理器技术为核心，通过处理器控制气泵和电磁阀通断，精准控制检测过程；采用工业触摸屏与处理器交互数据，界面友好，操作简便。
（2）全自动检测流程：具备自动密封功能，采用工业级大扭力电动拉杆，低噪音，确保腔体密封严密；自动控制电动气泵开启加压，自动处理检测数据，无需人工干预压力平衡；可自行检测腔体及管路的密封性能，确保后续检测的准确性。
（3）扫码与电子标签管理：配备高速扫码器，具备扫码功能，可扫描带电子标签的自救器；自动将自救器身份信息录入系统，减少人工录入错误。
（4）数据存储与管理：具备检测记录存储功能，自动将每次的检测过程（包含自救器信息、检测结果）存入仪器；标配大容量存储U盘，检测记录可导出并在计算机上查看、管理；支持查看最近5次的检测记录（通过触摸“记录”按键）。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、产品生产制造必须按照国家技术标准和行业标准执行。

2、符合电子计算机场地通用规范及煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求。

3、投标厂家须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系评定。

4、严禁使用国家淘汰工艺目录中产品。

五、货物使用环境及范围
1、环境温度：（-10～40）℃；

2、平均相对湿度：不大于95％（＋25℃）；

3、大气压力：（80～106）kPa；

4、环境噪声：不大于75dB(A)；

5、不得在含有破坏绝缘的腐蚀气体的场合中使用；

6、无显著振动和冲击的场合。

六、货物适用标准
1、《煤矿安全规程》（最新版）中的有关要求。
2、国家及行业关于煤矿用自救器检测仪器的相关标准。
3、MT 209-1990   煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求。
七、技术参数
1、主机电源：AC220V；

2、外形尺寸：≤500mm×400mm×400mm；
3、重量：≤15KG；
4、检测响应时间：正压检测时间 ≤1min；
5、检测范围：正压检测 ≤20KPa；
6、压力变送器：测量范围：0～20kpa，精度：0.5级，输出：4-20ma；
7、电动拉杆：推力4000N，工业级，低噪音。

八、质量及验收要求
1、包装完好、外观无损坏迹象，无防碍使用的缺陷或障碍。

2、产品符合相关标准规定的质量、规格和性能要求；具备合格证、使用说明书。
九、安装、调试要求
1、初次使用时厂家负责现场培训和指导作业。提供视频教程及使用流程挂图，确保操作人员熟练掌握操作流程。

2、仪器质量保证期为12个月（自使用之日起）。在质保期内确因设计、制造原因服务由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。

3、出卖人负责对其售出产品的材质在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均有出卖人承担。

4、产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。

5、产品出厂时按照产品说明书的要求配备随机配件等。
十、服务及质保要求
1、产品自安装使用之日起，质保期一年。产品在质保期内出现问题，出卖人应免费更换，并在24小时内响应，由此产生的经济损失由出卖方承担。

2、技术支持：终身免费远程指导，48小时内响应现场服务。

3、配件供应：提供传感器、电池等易损件。
十一、运输及包装要求
1、可使用于各种运输方式；严禁出现拖擦及用尖锐硬物划伤。

2、产品自接到矿井通知送货之日起7日历天内产品运到矿内。送货地址为：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿，运输费用由出卖人承担。

十二、供应商须提供技术资料要求
1、发货清单；2、产品质量检验合格证2份；3、产品随机提供使用说明书2套(含电子版)。
十三、其他
1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、仪器内置软件支持数据记录导出（需配合联网计算机使用自动记录器软件）。
3、技术联系负责人：贾雪刚；电话：0370-5198750；18238085025。
