
[image: image1.jpg]T R A4 IE AR AT BB A A 4R ™
RN E BRI





河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用氢气测定器技术规范书

编 制 人：

编制单位负责人：
编制日期：2026年4月10日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用氢气测定器技术规范书
一、使用地点

矿用氢气测定器主要用于连续检测煤矿井下氢气的浓度，当环境中检测到氢气的浓度达到或超过预置报警值时，测定器立即发出声光报警，提醒作业人员。

二、货物名称及供货范围

1、供货名称：矿用氢气测定器。

2、供货范围：成套设备及相应配件充电器。
三、主要部件（设备）配置要求

1、测定器应体积小、重量轻，易于携带。

2、测定器具有声光报警功能及报警自检功能。在气体浓度超过测量范围上限时，测定器具有保护载体催化元件的功能，并使测定器的显示值维持在超限状态。
3、技术参数

测定气体：氢气

测量范围：0～0.2%

分 辨 率：1 ppm

报 警 点：全量程可调

响应时间：≤45s

工作时间：≥10h（非报警状态）
充电时间：≤10h

声光报警强度：仪器声级强度在距测定器1m远处应不小于80dB，光信号在黑暗处的能见度不小于20m远。

指示方式：LCD显示实时数据及系统状态、声光报警、故障及欠压指示。

防爆形式：矿用本质安全型。
四、使用环境及范围

1、温度：0～40℃；

2、相对湿度：≤98%（25℃时）；

3、大气压力：80～106kPa；

4、含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

1、投标人需提供有效的营业执照，所供产品必须符合国家标准和行业技术标准，包括但不限于GB3836-2010《爆炸性气体环境用电气设备》、GB15322-2019《可燃气体探测器》。

2、所供产品必须具有煤安证、防爆证等。
六、质量及验收要求

1、该设备必须符合煤矿安全规程的有关规定。

2、各部件材质和性能应能适应井下恶劣条件，要求耐磨损、寿命长。
3、设备及所有零件需检验合格，同时确保设备清洁。
4、出卖方提供产品出厂合格证、煤安证、防爆证及相关材料。
5、设备送到矿后，由供应科、通防科及通风队派相关人员参与验收，验收时严格按照签订的技术协议相关内容执行。

6、验收时，达不到本技术规格书和技术协议相关要求，由供应商自行返厂，矿方不承担任何费用。

7、当设备发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由出卖方承担。

七、安装、调试要求

设备到货后，供应商派技术人员现场调试，确保仪器安全正常运行。

八、质保期及服务要求

1、厂方根据矿方要求负责技术培训，提供技术资料。

2、从到矿日期计算，提供质保期1年，质保期内仪器出现非人为损坏，供货商无偿提供仪器维修或更换。
3、仪器出现故障后，供货商在接到通知后7天内派技术人员到矿进行故障处理。
九、包装及运输要求

1、接到送货通知后，供应商必须在7日内将仪器送达矿方，运输费用由供应商承担。

2、仪器随行文件（产品合格证、产品使用说明书、装箱单、煤安证、防爆证）装入塑料袋密封后放入包装箱内。

3、送货到矿的要求，必须确保完好无损，运输途中发生的设备变形、损坏等问题，由供应商负责。

十、供应商须提供技术资料要求

使用说明书中应包含测定器的使用方法及校准、维护保养及注意事项等。

十一、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后7天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

十二、违约责任

1、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

2、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

3、供货商应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

4、供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

5、违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。
十三、技术联系人及联系方式
技术联系人：马榑彬   

联系方式：0370-5195372

