
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

电气预防性试验仪器
招

标

技

术

要

求
编 制：
审 核：
批 准：
2026年4月

电气预防性试验仪器招标技术要求
一、项目简介及使用地点
赵固一矿拟采购一批电气预防性试验仪器，用于开展矿井电气设备预防性试验工作。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	工频耐压试验装置
	套
	2
	

	2
	直流电阻测试仪
	套
	1
	

	3
	电子式高压绝缘兆欧表
	套
	2
	


三、使用环境及范围

1、空气相对湿度不大于85％（＋25℃）。

2、环境温度：－10℃～＋40℃。

四、工频耐压试验装置
（一）执行标准和规定

DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》

DL/T596—1996 《电力设备预防性试验现程》

IEC60-1:1989   高电压试验技术 第一部分:一般试验要求

GB/T16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求

IEC60-1:1994   高电压试验技术 第二部分:测量系统

GB/T16927.1-1997 高电压试验技术 第二部分:测量系统

DL 474.2-92 现场绝缘实验实施导则 直流高电压试验

ZBF 24002  现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则

（二）技术及配置要求

1、主要技术参数

（1）输出电压：0～60kV

（2）输出电流：0～2mA

（3）输出功率：120W

（4）纹波系数：＜0.5%

（5）电压测量误差：1%（满度）±1 个

（6）电流测量误差：1%（满度）±1 个

（7）工作电源：AC220V±5%，50Hz

2、功能要求 

（1）要求精度高、测量准确，输出电压调节采用单个多圈电位器，升压过程平稳，调节精度高，并有粗调、微调功能。仪器具有高低压端测量泄漏电流，高压端采用球形屏蔽数字表显示、不怕放电冲击。抗干扰性能好，适合现场使用。 

（2）控制箱上电压表要求直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器及限流电阻，接线简单，操作方便。  

（3）具有零启动、连续可调、有过压、过流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能。 

（4）有75%的电压开关功能，当泄露电流升到1mA时、就打开75%的按钮、这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据，做完后应立即将升压旋钮回到零位上，并且将微调电压旋钮回到零位上。并应立即将75%的铵钮开关打到正常的位置上，再做其它试验。

（5）具有过压、过流保护功能，当发生过压、过流等故障时，高压能够自动切断，相应故障指示灯亮，若要重新启动时，应将高压输出调整钮回到零位上，微调旋钮同样回到零位上，再关掉电源开关，然后，再打开电源开关，才能切除保护重新升压。 

五、直流电阻测试仪

（一）执行标准和规定

DL/T967 2005 回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程

ZBF 24002  现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则

DL/T846.1 2005  电压测试设备通用技术条件
（二）技术及配置要求

1、主要技术参数

（1）工作电压：AC 220V±10V，50Hz±1Hz

（2）输出功率：200W

（3）最小分辨率：0.1μΩ

2、功能要求 

（1）具有反电势冲击，测试过程中断线以及断电，电源过热等多种保护功能，能可靠保护反电势对仪器的冲击，并同步声响报警。

（2）测试电流档位

测试电流有20mA、40mA、200mA、1A、5A、10A可调节，仪器也可根据测试设备自动选择档位测试。

（3）测量范围和准确度

测量范围         电流档位

0.4mΩ～0.8Ω     （10A）

1mΩ～5Ω          （5A）


5mΩ～50Ω
       (1A)

100mΩ～200Ω      (200mA)

1Ω～500Ω         （40mA） 

（4）仪器自带时钟和掉电存储，可存储2000组测试数据，可随时查阅。

（5）仪器有蓝牙通讯和USB接口，用于计算机通讯以及U盘数据存储。

（6）自带面板式微型打印机，可汉化打印测量结果。

（7）适合中小型变压器和电压互感器的直流电阻测量。

（8）仪器应配备两台容量不低于3kWh移动电源，作为试验设备后备电源，便于现场试验操作。

六、电子式高压绝缘兆欧表

（一）执行标准和规定

JJG 1005-2019《电子式绝缘电阻表检定规程》

DL/T 845.1-2004《电阻测量装置通用技术条件 第1部分：电子式绝缘电阻表》

DL/T 474.1-2006《现场绝缘试验实施导则 第1部分：绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》
    GB/T 43343-2023 《高压绝缘电阻表》

DL/T 846.1 2005 《电压测试设备通用技术条件》
（二）技术及配置要求

1、主要技术参数

（1）输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V

（2）测量范围:0～200GΩ
（3）相对误差:≤±1%
（4）分辨:0.01 MΩ，0.1 MΩ，1.0 MΩ,10.0 MΩ

2、功能要求 

（1）适于在各种电气设备的维修、试验及检定中做绝缘测试；

（2）LCD大屏幕数字显示，分辨率高,读数方便；

（3）低耗电，配备锂电池供电，一次充电连续使用时间长不低于24h；

（4）读数清晰直观，无需换算；

（5）具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境；

（6）仪器自带时钟和掉电存储，可存储100组测试数据，可随时查阅。

七、图纸资料、证件要求

1、供货方应提供购置设备的完整的中文使用说明书及中文技术资料3份（包括电子文档）。

2、供货方应按要求供货及附带相应随机附件，并提供货物清单。

3、当产品的软件更新时，供货方应及时提供相应的软件及技术培训或其它技术服务。

4、资料提交的基本要求：

（1）应在投标阶段提供有关资料。

（2）须及时提供设备的资料与图纸。

（3）应提供满足设备性能检验/见证所需的全部技术资料。

（4）调试、安装、使用和维护检修所需的技术资料，包括但不限于：

①提供设备的说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

②安装、使用、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

③供货方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

（5）供货方须提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

①检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

②供货方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

③设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求。

④详细的产品质量文件，包括材质、材质检验，加工质量，外形尺寸和性能检验等的证明。

八、技术培训及售后服务事宜

免费提供现场指导安装调试及技术培训服务，并终身提供技术服务。

九、其它要求

1、须保证所提供的设备是全新的、未使用的、技术成熟的，且具有制造能力和多年的生产实绩，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥三年

3、供货周期：合同签订后，接到矿方通知后30天内。

4、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供货方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由矿方负责。

5、送货车辆要求采用新能源车辆。
6、付款方式：无预付款，设备到货验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，设备安装调试完成，正常运行3个月无质量问题分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备发生质量问题，负责修复或更换设备，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。


