[image: image1.jpg]RAERY (SH) ¥ % FARAA
B RPIRNBHFHRER

Gl A @fm%ﬁ) W 4 He AR A F
Wl 20264 3 A

"‘\""vu 2855
- 20l o
RN




继电保护测试仪招标技术要求

一、项目简介及使用地点

赵固二矿拟采购1台继电保护测试仪，作为矿井高低压开关预防性试验专用设备，主要用于矿井井下及地面高低压开关设备中各类继电保护装置、自动控制装置、测控装置及配套继电器的定期预防性试验、性能校验、故障排查与调试工作，保障矿井高低压供电系统安全、稳定、可靠运行，杜绝因保护装置失效引发的供电事故，为矿井生产提供安全供电保障。

二、货物名称及供货范围
	序号
	名称
	主要参数
	单位
	数量

	1
	继电保护测试仪
	1.交流电压：4相独立输出，0～120V/相，精度≤0.1%；

2.交流电流：4相独立输出，0～30A/相，4相并联最大120A，精度≤0.1%；

3.直流电压：2相，0～±150V，精度≤0.2%；

4.直流电流：2相，0～±10A，精度≤0.2%；

5.开关量输入/输出各8路。


	台
	1


三、主要部件（或设备）配置要求

1.主机核心部件：采用工业级高速嵌入式微处理器，主频≥1GHz，运算速度快，抗干扰能力强，可确保试验数据精准、稳定；配备大容量存储模块（≥32GB），可存储至少1000组试验数据及报告，支持数据导出与追溯。

2.显示与操作部件：配备10.4英寸彩色触摸屏，分辨率≥800×600，显示清晰，操作便捷，支持触摸与物理按键双重操作，适应矿井现场复杂操作环境；具备中英文界面切换功能，内置操作指引，便于现场工作人员快速上手。

3.输出模块：交流电压、电流输出模块采用高精度D/A转换器，分辨率≥16位，输出波形失真度≤0.1%，确保试验精度；直流输出模块具备恒压、恒流双重模式，输出稳定，可满足矿井各类直流操作回路试验需求；所有输出通道均具备过流、短路保护功能，防止损坏设备及试验对象。

4.开关量模块：开关量输入通道支持空接点/有源接点（5～250VDC）自适应，响应时间≤1ms，可精准采集高低压开关保护装置的动作信号；开关量输出通道为无源空接点，触点容量≥AC 250V/0.5A、DC 30V/1A，可稳定模拟开关动作，满足试验控制需求。

5.电源模块：采用宽电压输入设计（AC 220V±20%，50Hz±10%），具备过压、过流、过热保护功能，适应矿井现场电压波动场景；内置高效隔离变压器，确保设备运行安全，避免干扰试验数据。

6.散热与防护部件：采用强制风冷+自然散热结合的散热方式，散热风扇可根据机内温度自动调节转速，确保设备在额定负载下连续运行≥8小时无过热；机箱采用高强度铝合金材质，表面阳极氧化处理，防尘、防水、防腐蚀、抗震动，防护等级≥IP54，适配矿井井下潮湿、多粉尘的作业环境。

7.软件配置：内置专用试验软件，涵盖高低压开关常用保护装置的测试方案（如过流、过压、低电压、差动、方向、漏电等保护测试），支持一键自动测试、故障回放、谐波叠加等功能；支持试验报告自动生成，可导出PDF、Excel格式，便于试验数据归档；试验软件免费升级，可根据矿井后续试验需求新增测试功能。

8.辅助部件：配套测试线采用阻燃、耐磨、耐高温材质，线径达标，接触良好，长度适配矿井现场试验距离；便携式收纳箱采用防水、防震设计，便于设备及附件的携带、存放与运输，适应矿井现场移动试验需求。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.提供包括但不限于：产品合格证、产品技术鉴定证书、制造检验记录、材料合格证、电气试验报告（型式试验和出厂试验报告）。

2.按国家标准有关规定进行型式试验，主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所供应的设备及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定。

3.提供设备外型图、总装图等随机图纸，设备铭牌参数、说明书等技术资料齐全。

4.供方提供的设备应符合“设备运行条件”和“设备规范”、“技术要求”。

5.设备到货时必须提供以下图纸及资料纸质版不少于3套，电子版1套，控制原理图，连接图，零部件维护用图，产品安装、使用、操作维护说明书，产品质量证明书（合格证），制造检验报告，易损备件清单、专用工具等。
五、货物使用环境及范围

1.海拔不超过+2000m。

2.运行环境温度为-5℃～+40℃。

3.周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）。

4.与垂直面的安装倾斜度不超过15°。

5.在无显著振动和冲击的地方。

6.在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中。

7.在无淋滴水和水浸入的地方。 

8.污染等级：3级。

9.安装类别：Ⅲ类。

10.电源电压的波形近似于正弦波。

11.三相电源电压近似对称。

六、货物适用标准

1.DL/T624-2010 《继电保护微机型试验装置技术条件》

2.GB/T191-2008 《包装储运图示标志》

3.GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》

4.GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》

5.GB/T16927.1-2011 《高电压试验技术 第1部分：一般试验要求》

6.GB/T17626 《电磁兼容 试验和测量技术》（全系列标准）

7.IEC61850 《变电站通信网络和系统》

8.DL/T860 《变电站通信网络和系统》（等同IEC 61850）

9.MT/T772-2011 《矿用高低压开关设备通用技术条件》

10.国家及行业关于继电保护测试仪、矿用电气设备的其他相关标准、规范及要求。

注：若上述标准有更新，需执行最新版本标准；若标准条款存在冲突，以要求更严格的标准为准。

七、技术参数
1.电源参数

1.1输入电压：AC220V±20%，50Hz±10%（宽电压输入，适应矿井现场电压波动）。

1.2整机功耗：≤1500VA。

1.3电源保护：具备过压、过流、过热、短路保护功能，异常时自动切断输入电源并发出声光报警，故障排除后可手动复位。

1.4电源频率适应：支持50Hz/60Hz频率切换，适配不同类型高低压开关试验需求。

1.5隔离性能：内置高效隔离变压器，输入与输出、输入与机壳间隔离电压≥2000VAC，确保运行安全。

2.输出通道配置

2.1交流电压通道：4相（Ua、Ub、Uc、Un），独立可调，可组合输出线电压、相电压。

2.2交流电流通道：4相（Ia、Ib、Ic、In），独立可调，支持4相并联输出，提升单通道输出容量。

2.3直流电压通道：2相，0～±150V，独立可调，用于测试直流操作回路、继电器线圈等。

2.4直流电流通道：2相，0～±10A，独立可调，支持恒流输出模式。

2.5开关量输入：8路，空接点/有源接点（5～250VDC）自适应，响应时间≤1ms。

2.6开关量输出：8路，空接点输出，触点容量≥AC 250V/0.5A、DC 30V/1A。

3.交流输出参数

3.1交流电压输出

（1）输出范围：0～120V/相（有效值），线电压0～208V，适配矿井高低压开关电压等级。

（2）最大输出功率：≥50VA/相。

（3）测量精度：≤0.1%（读数）+0.02%（量程），确保试验数据精准。

（4）分辨率：1mV。

（5）频率范围：0～1000Hz，分辨率0.001Hz，精度≤0.001Hz。

（6）相位范围：0～360°，分辨率0.1°，精度≤0.1°。

（7）响应时间：≤100μs。

（8）谐波叠加：可叠加1～20次谐波，谐波含量0～40%可调，各次谐波独立设置，模拟电网畸变波形。

（9）波形失真度：≤0.1%（基波，50Hz时）。

3.2交流电流输出

（1）输出范围：0～30A/相（有效值），4相并联最大120A，适配矿井高低压开关电流等级。

（2）最大输出功率：≥300VA/相。

（3）测量精度：≤0.1%（读数）+0.01%（量程）。

（4）分辨率：1mA。

（5）频率范围：0～1000Hz，分辨率0.001Hz，精度≤0.001Hz。

（6）相位范围：0～360°，分辨率0.1°，精度≤0.1°。

（7）响应时间：≤80μs。

（8）谐波叠加：可叠加1～20次谐波，谐波含量0～40%可调，各次谐波独立设置。

（9）波形失真度：≤0.1%（基波，50Hz时）。

4.直流输出参数

4.1直流电压输出

（1）输出范围：0～±150V，连续可调。

（2）测量精度：≤0.2%（读数）。

（3）分辨率：10mV。

（4）输出稳定度：≤0.05%/h（常温下）。

（5）最大输出电流：≥1A/相。

4.2直流电流输出

（1）输出范围：0～±10A，连续可调。

（2）测量精度：≤0.2%（读数）。

（3）分辨率：1mA。

（4）输出稳定度：≤0.05%/h（常温下）。

（5）最大输出电压：≥20V/相。

5.功能参数

5.1基本测试功能：可完成电压、电流、频率、相位、时间、阻抗等参数的测量与测试；支持过流、过压、低电压、差动、方向、同期、备自投、漏电等各类常规保护装置的动作特性测试、返回特性测试，适配矿井高低压开关各类保护试验需求。

5.2时间测量：可测量保护装置的动作时间、返回时间，测量精度≤0.1ms，可记录多次测试数据并统计平均值，便于试验数据对比分析。

5.3状态序列测试：可编辑最多99个测试状态，每个状态的参数（幅值、频率、相位等）可独立设置，状态切换时间0～999s可调，支持循环测试，模拟复杂电网工况下的保护动作场景。

5.4故障回放功能：支持COMTRADE格式故障录波文件导入与回放，可模拟真实电网故障波形，还原故障场景，用于保护装置的故障仿真测试与故障排查。

5.5谐波测试：可模拟含谐波的畸变电网波形，1～20次谐波独立可调，谐波含量0～40%，用于测试保护装置的抗谐波干扰能力，确保保护装置在复杂工况下正常动作。

5.6自动测试功能：内置标准测试库，涵盖矿井高低压开关常用保护装置的测试方案，支持一键自动测试，测试完成后自动生成测试报告，可导出PDF、Excel格式（如通过仪器UPS 接口导出到U盘或通过仪器UPS 接口、网线导出到电脑），便于试验数据归档与上报。

5.7操作与显示：10.4英寸彩色触摸屏，分辨率≥800×600，支持触摸与物理按键双重操作；实时显示输出参数、测试状态、测量结果、故障信息，可查询历史测试数据；支持中英文界面切换，内置操作指引。

5.8数据存储与升级：内置≥32GB存储模块，可存储至少1000组试验数据及报告；支持USB、以太网两种软件升级方式，可免费升级后续优化版本与新增功能，适配矿井后续试验需求。

6.安全参数

6.1绝缘电阻：电源输入端与机壳间、输出端与机壳间的绝缘电阻≥100MΩ（500V兆欧表测量）。

6.2耐压试验：电源输入端与机壳间施加AC 2000V/1min，输出端与机壳间施加AC 1500V/1min，无击穿、闪络现象，漏电流≤5mA。

6.3过载与短路保护：输出端发生短路、过载时，自动限流、切断输出，并发出声光报警，防止设备损坏与人员触电。

6.4过热保护：机内温度超过65℃时，自动切断输出，启动散热风扇强力散热，温度降至安全范围后可自动恢复。

6.5防护等级：≥IP54，防尘、防水、防腐蚀，适配矿井井下潮湿、多粉尘环境。

6.6安全警示：机壳清晰标注高压警示、接地警示等标志，操作面板设置紧急停止按钮，便于紧急情况下切断电源。

7.机械与可靠性参数

7.1机箱材质：高强度铝合金，表面阳极氧化处理，防尘、防腐蚀、抗震动。

7.2散热方式：强制风冷+自然散热结合，可连续运行≥8小时无过热。

7.3平均无故障工作时间（MTBF）：≥10000小时。

7.4平均修复时间（MTTR）：≤1小时。

7.5抗震性能：可承受水平、垂直倾斜≤15°的震动，运输及移动过程中无损坏。

八、质量及验收要求

1.供方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由供方负责。

2.根据需方当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方可以书面形式向供方提出索赔。

3.供方在收到需方通知后10日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.如果供方在收到需方通知后10日内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供方承担。

5.产品到矿后，供方与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由供方负责解决。

6.在设备安装之前，由需方、供方共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，供方应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。

九、安装、调试要求

1.供方无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2.现场设备具备安装调试条件后，需方提前通知供方，供方接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

十、服务及质保要求

1.安装后，设备达到完好运行状态。质保期一年，供方必须提供不少于二年的免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务。

2.产品出现故障且需方无法自行解决时，供方技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响需方生产或造成事故，责任损失由供方承担，需方有权拒付设备款。

3.供方应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由供方承担。

4.根据需方当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若供方撤走设备，必须等需方工程结束，具体时间由需方根据生产情况确定。影响安全生产的需方可以书面形式向供方提出索赔。

十一、运输及包装要求

1.产品单独出厂时应在明显部位永久性固定的铭牌和标签，其内容如下：产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、等级、特性、重量、制造日期及其他有效信息。

2.包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。供方负责将所购买的产品送到矿内，运输过程中对设备进行防护，避免因防护不到位导致损坏。

3.重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

十二、交货期

1.供货时间：合同签订后60天内交货。

2.供货地点：河南省辉县市赵固乡政府东2公里处赵固二矿。

十三、其他

1.产品到矿后附带纸质版使用说明书。

2.为了人身和运行安全，还应提供其他的铭牌来指示主要的操作规程、提醒和警告。

3.所有铭牌应永久布置在设备容易看见的部位，且不受气候的影响。

4.遵循质量保证体系的要求，除外购件，不允许再转包其他制造商。

