[image: image1.jpg]HENAN ENERGY



河南能源集团有限公司

鹤壁煤业（集团）有限责任公司    供电处

电容电流测试仪

技
术
规
格
书
鹤煤公司供电处设备技术规格书
审   批   单
技术规格书编制人：胡庆伟 

	项目名称
	电容电流测试仪

	采购依据
	鹤煤〔2026〕92号《关于下达鹤煤公司2026年专项资金计划的通知》

	项目单位技术负责人意见
	意见：
签字：                  年   月   日

	项目单位负责人意见
	意见：
签字：                  年   月   日

	生产技术科

意见
	意见：
签字：                  年   月   日

	副总工程师

意见
	意见：
签字：                  年   月   日

	总工程师

意见
	意见：
签字：                  年   月   日


生产技术科签收人：           日期：

鹤壁煤业（集团）有限责任公司供电处

电容电流测试仪技术规格书
项目简介及使用地点

本技术规格书要求适用于鹤壁煤业（集团）有限责任公司供电处电容电流测试仪设备订货及验收的技术要求，主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

二、货物名称及供货范围
2.1 货物名称：电容电流测试仪
2.2 供货范围：

鹤煤公司供电处电容电流测试仪采购主要供货清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	电容电流测试仪
	1
	台
	

	2
	附件及接线
	2
	套
	

	3
	产品说明书及合格证
	4
	套
	并提供电子版

	4
	打印纸
	4
	卷
	

	5
	U盘
	2
	个
	1T（SSD），

USB3.2 Gen2接口，

用于数据存储导出

	6
	钳形万用表
	2
	个
	推荐品牌：福禄克、日置、共立

	7
	移动电源
	1
	台
	容量：≥1000Wh，

输出电压：纯正弦波 AC220V 

额定输出功率：≥1500W

接口：AC 220V ×2


三、货物技术参数
3.1 测量范围：三相对地总电容0.3μF～200μF  

电容电流1A～400A

零序3U0电压1V～100VAC 
3.2 准确度：±(读数×1%+2字)
3.3 工作电源：AC220V±10%  50Hz±10%
3.4 电压等级：0.1kV～99.9kV连续可调

3.5 分辨率：电容：0.3～9.999μF（0.001μF）；10～99.99μF（0.01μF）；100～200μF（0.1μF）

电流：1～9.999A（0.001A）；10～99.99A（0.01A）；100～400A（0.1A）
四、主要部件（或设备）配置要求

4.1 支持3PT连接方式、两种4PT连接方式、1PT连接方式现场电容电流测量。
4.2 工业级彩色液晶显示屏，尺寸≥5寸，分辨率≥320×240，强光下可读。 

4.3实时测量和显示零序3U0电压值，便于用户判断系统工作状态；并且，在测量工程中如果发现零序3U0电压过高，可自动停止测量过程。

4.4 具备多重零序3U0过压保护电路，测试仪输出端可耐受AC100V 50HZ电压而不损坏。

4.5 具备输出短路保护功能。

4.6 具备实时时钟，可实时显示当前时间和日期；测量结果包括测量日期及时间。  

4.7测量数据存储方式分为本机存储和U盘存储，其中本机存储数据不少于150条，并且本机存储可转存至U盘；U盘存储数据格式为Word格式，可直接在电脑上编辑打印。

4.8 内置快速微型打印机，打印所有数据。

4.9仪器适用于1kV～66kV中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统的配电网，兼容各类型号PT设备，可测试电缆、架空线路等不同类型配网的电容电流。

4.10主机重量：≤5kg。
五、设备的设计、制造、铭牌和标志

应根据专业技术要求所制订的标准和规范进行设计和制造，该标准应达到或优于中国国家标准或部颁标准，做到设备先进、结构合理、可靠性高、能耗低、运行噪音低、操作保养和维护简便。

设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或易懂的通用符号来表示。

六、货物使用环境及范围

6.1 大气压力：86～106kPa。

6.2 温度：-20～50℃。                

6.3 湿度：≤90%RH。

6.4 防护等级：IP54。

6.5 防震等级：运输按3级公路/铁路运输条件设计。
七、货物适用标准

7.1 按本技术规格书供货的设备，包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备，均遵守最新的国家标准（GB）、“中国电力行业标准和规范”以及国家单位制（SI）等标准。如采用合资或合作产品，遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按最高标准执行。

7.2 下列规范和标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本技术规格书的条文。供方应使用以下标准和规范的最新版本，并不限于此。
DL/T620-1997        《交流电气装置过电压保护和绝缘配合》

DL/T308-2012        《中性点不接地系统电容电流测试规程》 
GB191-2008          《包装储运图示标志》

GB/T6587-2012       《电子测量仪器通用规范》
GB/T6593-1996       《电子测量仪器质量检验规则》

GB/T11463-1989      《电子测量仪器可靠性试验》

DL/T596-2021        《电力设备预防性试验规程》

DL/T 1953—2018     《电容电流测试仪通用技术条件》
GB1094-2013         《外壳防护等级》

GB/T14436-2008      《工业产品保证文件总则》

防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）‌

《国家电网设备〔2018〕979号　国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）》

及其他有关的现行标准。

八、质量及验收要求
8.1 设备到货后，由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术协议内的所有要求相符。

8.2 如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，需方可以拒收，供方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，需方不承担上述的费用。

8.3 供方应向需方提供下列资料（供方提供原件或复印件不少于四套）：

（1）产品合格证；

（2）制造、检验记录；

（3）无损检验报告；

（4）附属设备的合格证书和试验报告；

（5）省级质量监督局的质量检测报告（官网可查）；
（6）本技术规格书要求及规范中未尽事宜，由供需双方协商确定。

九、安装、调试要求
在设备安装、调试等必须要供方技术人员到现场时，供方应派代表到现场安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、使用中发现的制造质量及性能等有关问题。

十、服务及质保要求
10.1 产品质保期：整体三年质保。在产品质保期内制造质量问题由供方免费负责修理或更换，因质量问题影响对用户供电和其他设备安全时需承担由此引起的相关责任；设备质保期满后，若需供方提供维修服务，则供方应只收取基本费用，不得加价乱收费；终身提供备品备件，免费为用户培训操作人员。

10.2 对客户遵循“有求必应”的服务宗旨，2小时内响应客户服务要求，24小时内到达现场。
10.3 保证所提供设备加工工艺完美，检测手段完善，设备性能良好。
10.4 保证设备在正确安装、正常使用和保养的条件下，其使用寿命不少于15年，且在其使用寿命内具有满意的性能。

10.5 实行终身全面技术支持，包括设备改进、维护维修、技术咨询等服务。
运输及包装要求

11.1供方负责设备的包装及运输。

11.2 设备的包装、运输应符合GB191-2008包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。

11.3 供方应在规定的时间内，把货物发到需方指定的使用地点。

11.4 供方应在设备发运的同时，将每批发运的货名、件数、编号、发运日期及发运地名通知需方。

11.5 设备在运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏，全部由供方负责；运输中发生设备损坏和丢失情况且原因不属于供货方时，由供方向承运部门交涉，办理索赔，供方负责向需方补充缺损件。

11.6设备到达收货地点后，需方应及时清点货物件数及包装外观完整情况。如货物与发货清单不符或包装损坏时，需方在妥善保管的同时，及时通告供方。需方设备开箱时，发现设备缺损，且非需方人为因素造成的，应及时通告供方，供方负责补充缺损件。

十二、供方须提供技术资料要求
 设备交付时应提供以下资料（供货方提供纸质版4套，电子版1套）：

（1）为确保本设备的验收、安装、使用和维护，供方应提供所有设备制造的图纸及有关的文件和说明手册纸质版及电子版，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。

（2）说明手册应包括所有设备的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的备件以及设备型号等方面的说明，说明手册由制造厂提供并注明就近服务的授权机构。各应用功能模块总体描述，各应用功能模块的技术参数(包括设备的总体和每个组件)，硬件设计文件，软件设计文件，运行手册，硬件维护手册，装配、安装、布置说明，合同中全部设备之间的联接说明及合同设备同买方其他已有设备之间的连接说明。包装、运输、存放要求。全部软件的详细说明，应以U盘方式提供全部软件。完整的程序员指南和手册。

十三、其他
13.1 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本技术规范引用标准最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本文件所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

13.2 如供方未以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本技术规格书。如有异议，供方应以书面形式加以说明。

[image: image2.png]


[image: image3.png]


