
[image: image1.jpg]L=

0l FAa RES

HENAN ENERGY



河南能源集团有限公司
鹤壁煤业（集团）有限责任公司
供电处    
电能表现场校验仪
技
术
规
格
书
鹤煤公司供电处技术规格书
审批单

技术规格书编制人：
	物资名称
	电能表现场校验仪

	采购依据
	

	项目单位技术负责人意见
	意见：
签字：                    年   月   日

	项目单位
负责人意见
	意见：
签字：                    年   月   日

	生产技术科
意见
	意见：
签字：                    年   月   日

	副总工程师
意见
	意见：
签字：                    年   月   日

	总工程师
意见
	意见：
签字：                    年   月   日


生产技术科签收人：                       日期：
鹤壁煤业（集团）有限责任公司供电处
电能表现场校验仪
一、项目简介及使用地点
本技术规格书适用于鹤壁煤业（集团）有限责任公司供电处各变电站电能表校验和试验工作，携带方便，可在不断电、不拆线的情况下能够高精度测量三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、谐波测试、角度、频率、误差测试、向量图等电能参数，进而更加有校地保障电气计量设备的准确性和安全性。
二、货物名称及供货范围
2.1货物名称：电能表现场校验仪
2.2供货范围：
鹤煤公司供电处电能表现场校验仪配置清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	仪器主机
	1
	台
	

	2
	电流钳
	6
	把
	ABC（一组备用）

	3
	电流测试线
	6
	根
	ABC（一组备用）

	4
	电压测试线
	8
	根
	ABCN（一组备用）

	5
	脉冲表测试线
	2
	根
	（一组备用）

	6
	通讯线
	2
	根
	（一组备用）

	7
	测试线
	2
	根
	（一组备用）

	8
	鳄鱼夹
	8
	个
	（一组备用）

	9
	说明书及合格证
	4
	本
	含电子版

	10
	出厂报告
	1
	份
	

	11
	移动硬盘
	1
	个
	1T（SSD），

USB3.2 Gen2接口，

用于数据存储导出

	12
	省级及以上质量监督局质量检测报告
	1
	
	网上可查


三、货物技术参数
	电压测试范围
	AC 30～450V

	电流测试范围
	内置电流互感器：5A

	频率测试范围
	45Hz～65Hz，准确度：±0.01%

	相位测量范围
	-360°～+360°，准确度：±0.05

	电压、电流准确度
	电压±0.05%

	
	内置电流互感器：±0.05%；钳形电流互感器±0.2%

	有功功率、有功电能   准确度
	内置电流互感器：0.05级

	
	钳形电流互感器：0.05级

	无功功率、无功电能   准确度
	内置电流互感器：0.1级

	
	钳形电流互感器：0.1级

	输入阻抗
	电压输入阻抗≥300kΩ

	
	电流输入阻抗≤0.01Ω

	24小时变差
	≤±0.01%

	功耗
	＜15W

	工作电源
	AC 220V、内置电源

	工作环境
	温度：-25℃～+45℃

	
	相对湿度：40%～95%


四、主要部件（或设备）配置要求
4.1仪器主机：
显示屏：大屏幕高点阵彩色液晶显示器≥8.4寸，汉字、图形化显示，分辨率≥800×600。
测试功能：实时检测三相电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率、需量等。
接线判断：直观显示三相电压、电流的向量图，并直接给出计量装置144种（三相三线48种、三相四线96种）接线判定结果。
数据存储：存储1000块表的监测数据，掉电后自动储存数据。
通讯接口：具有USB通讯接口，可以即插即用上传测试数据。
波形显示：可显示各相电压和电流的实时波形，用于判断电压和电流的质量是否良好。
电流量程：5A（钳表）、5A（内置电流互感器）。
频率范围：45Hz～65Hz，准确度±0.05。
相位测量范围：0～360°，准确度：±0.1°。
准确度等级：电流、电压、有功功率、有功电能准确度等：0.05或0.1（内置电流互感器），0.2或0.5（钳形电流互感器）；无功电能准确度等级：0.2（内置电流互感器）。
输出标准电能常数：10000p/kw·h（5A），100p/kw·h（500A）。
4.2电源
供电模式：220V交流电及便携式移动电源供电。
五、设备的设计、制造、铭牌和标志

应根据专业技术要求所制定的标准和规范进行设计和制造，该标准应达到或优于中国国家标准或部颁标准，做到设备先进、结构合理、可靠性高、能耗低、运行噪音低、操作保养和维护简便。

设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或易懂的通用符号来表示。

六、货物使用环境
环境温度：－25℃～＋45℃
相对湿度：20%～95%
大气压力：86KPa～106KPa

防护等级：IP65
七、货物适用标准
7.1 按本技术规格书供货的设备，包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备，均遵守最新的国家标准（GB）、“中国电力行业标准和规范”以及国家单位制（SI）等标准。如采用合资或合作产品，遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按最高标准执行。

7.2 下列规范和标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本技术规格书的条文。供方应使用以下标准和规范的最新版本，并不限于此。

DL/T826-2024《交流电能表现场校验仪》

JJG596-2026 《安装式交流电能表检定规程》
DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》

GB191-2008    《包装储运图示标志》
GB/T6587.2    《电子测量仪器温度试验》
GB/T 6587.3   《电子测盘仪器湿度试验》
GB/T 6587.4   《电子测量仪器振动试验》
GB/T 6587.5   《电子测量仪器冲击试验》
GB/T6587.6    《电子测量仪器运输试验》
GB/T 6587.7   《电子测量仪器基本安全试验》
GB/T6587.8    《电子测量仪器电源频率与电压试验》
GB/T6593-1996 《电子测量仪器质量检验规则》
GB/T11463-1989《电子测量仪器可靠性试验》
GB/T14436     《工业产品保证文件总则》

防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）‌

《国家电网设备〔2018〕979号　国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）》
以上标准如有新版本，按最新版本执行，各执行标准如有类似条款，则以要求高者为准。
八、质量及验收要求

8.1 设备到货后，由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术协议内的所有要求相符。

8.2 如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，需方可以拒收，供方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，需方不承担上述的费用。

8.3 供方应向需方提供下列资料（供方提供原件或复印件不少于四套）：

（1）产品合格证；

（2）材料合格证；

（3）制造、检验记录；

（4）电气试验报告；

（5）无损检验报告；

（6）附属设备的合格证书和试验报告；

（7）省级质量监督局的质量检测报告。

（8）本技术协议要求及规范中未尽事宜，由买、卖双方协商确定

九、安装、调试要求

在设备安装、调试等必须要供方技术人员到现场时，供方应派代表到现场安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、使用中发现的制造质量及性能等有关问题。

十、服务及质保要求

10.1 产品质保期：整体两年质保。在产品质保期内制造质量问题由供方免费负责修理或更换，因质量问题影响对用户供电和其他设备安全时需承担由此引起的相关责任；设备质保期满后，若需供方提供维修服务，则供方应只收取基本费用，不得加价乱收费；终身提供备品备件，免费为用户培训操作人员。

10.2 对客户遵循“有求必应”的服务宗旨，2小时内响应客户服务要求，24小时内到达现场。

10.3 保证所提供设备加工工艺完美，检测手段完善，设备性能良好。

10.4 保证设备在正确安装、正常使用和保养的条件下，其使用寿命不少于15年，且在其使用寿命内具有满意的性能。

10.5 实行终身全面技术支持，包括设备改进、维护维修、技术咨询等服务。

运输及包装要求

11.1供方负责设备的包装及运输。

11.2 设备的包装、运输应符合GB191-2008包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。

11.3 供方应在规定的时间内，把货物发到需方指定的使用地点。

11.4 供方应在设备发运的同时，将每批发运的货名、件数、编号、发运日期及发运地名通知需方。

11.5 设备在运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏，全部由供方负责；运输中发生设备损坏和丢失情况且原因不属于供货方时，由供方向承运部门交涉，办理索赔，供方负责向需方补充缺损件。

11.6设备到达收货地点后，需方应及时清点货物件数及包装外观完整情况。如货物与发货清单不符或包装损坏时，需方在妥善保管的同时，及时通告供方。需方设备开箱时，发现设备缺损，且非需方人为因素造成的，应及时通告供方，供方负责补充缺损件。

十二、供方须提供技术资料要求

设备交付时应提供以下资料（供货方提供不少于4套，电子版1套）：

（1）为确保本设备的验收、安装、使用和维护，供方应提供所有设备制造的图纸及有关的文件和说明手册纸质版及电子版，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。

（2）说明手册应包括所有设备的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的备件以及设备型号等方面的说明，说明手册由制造厂提供并注明就近服务的授权机构。各应用功能模块总体描述，各应用功能模块的技术参数(包括设备的总体和每个组件)，硬件设计文件，软件设计文件，运行手册，硬件维护手册，装配、安装、布置说明，合同中全部设备之间的联接说明及合同设备同买方其他已有设备之间的连接说明。包装、运输、存放要求。全部软件的详细说明，应以U盘方式提供全部软件。完整的程序员指南和手册。

十三、其他

13.1 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本技术规范引用标准最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本文件所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

13.2 如供方未以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本技术规格书。如有异议，供方应以书面形式加以说明。
[image: image2.jpg]=Y

] B fEE

HENAN ENERGY



鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿

