[image: image1.jpg]AR i g A

I IENAN ENERGY




顺和煤矿光干涉式甲烷测定器技术规格书

      编制单位： 顺和煤矿通防科  
编    制：                 

科    长：                 
通防副总：                 

总工程师：                 

        编制时间：2026年5月6日

顺和煤矿光干涉式甲烷测定器技术规格书

项目简介及使用地点：

CJG10(A)、CJG100(0-100)光干涉式甲烷测定器应用光干涉原理，可迅速、准确地测定环境中甲烷、二氧化碳等气体的浓度。

使用地点：适用于含有爆炸性气体（甲烷）和煤尘混合物的煤矿井下环境中。

货物名称及供货范围：

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	光干涉式甲烷测定器
	CJG10D(0-10)%CH4/ CJG100(0-100)%CH4

	台
	包含相关配件


三、主要部件（设备）配置要求及技术参数：

1、工作温度：（-10～40）℃；
2、相对温度：≤96%；
3、大气压力：（86～110）KPa；
4、储存环境温度：（-20～55）℃；
主要参数 

1、额定工作电压（4.2V DC）；
2、工作电流：（≤350mA）；
3、测定器电源采用一节18500M矿用锰酸锂锂离子蓄电池，具有过充电保护、过放电保护、及过流、过压保护；保护电路及电池采用环氧树脂将其浇封一体，浇封厚度不小于1mm；

本安参数：一节18500M/3.7V/1Ah矿用锰酸锂锂离子蓄电池；Uo：4.2V,Io：1.5A；

主要技术参数及基本误差见表1、表2。

表1

	型
号
	CJG10(A)
	CJG100(0-100)%CH4

	测量范围
	(0～10)%CH4
	(0～100)%CH4

	目镜分划板最小分划值
	0.02%CH4
	0.5%CH4

	测微刻度盘分划范围
	(0～1)%CH4
	

	测微刻度盘最小分划值
	0.02%CH4
	

	灯泡  圆形白炽
	2.5V、0.1A
	

	外形尺寸
	165mmx94mmx50mm
	

	整机重量
	约0.6kg
	

	外壳材质
	ZL203 铝合金
	


表2

	基本误差

	量程(%CH4)
	X≤1
	1＜X≤4
	4＜X≤7
	7＜X≤10

	允许误差(%CH4)
	±0.05
	±0.1
	±0.2
	±0.3


四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件
光干涉式甲烷测定器在携带中要防止猛烈碰撞摔打并注意保持清洁，不得使用本技术说明规定的电池规格以外的其他规格型号的电池。产品必须具有矿用产品安全标志证书、防爆合格证、出厂合格证。

五、光干涉式甲烷测定器使用环境及范围 适用于含有爆炸性气体（甲烷）和煤尘混合物的煤矿井下环境中。

六、执行标准：
1、MT/T 28-2005      《光干涉甲烷测定器》

2、Q/JMKJ 1422-2018  《光干涉式甲烷测定器》

七、质量及验收要求

1、验收时出示产品合格证、煤安标志证书，装箱单等。

2、包装牢固，包装物无明显变形、损坏等异常现象，包装标志清晰、完整；实物外观质量无受损、变形、腐蚀、老化等异常现象。
八、安装、调试、服务及质保要求：

1、提供产品使用说明书。
2、产品质保期一年。在质保期内，接到产品故障应在48小时内到达故障现场，或以邮寄方式至出卖人维修，出卖人无偿更换或维修，否则出卖人承担由此引起的一切损失。

九、运输及包装要求：

1、包装好的测定器应适于铁路、公路、水路和航空运输。
2、贮存要求：测定器应贮存在通风良好，干燥、安全的环境中。
