[image: image1.jpg]B M2 ZH e X
53

& X

%
+5

R




通风多参数检测仪技术规格书

一、产品介绍：

通风多参数检测仪集风速、温度、差压、大气压、湿度、甲烷六种参数测量于一体，内置接口，可将数据快速便捷的传送到电脑，3.7英寸彩色显示屏易于第一时间迅速、准确、及时的记录现场测试数据。可用于为通风阻力的测定提供基本数据，也可用于平时的通风工况检查；适用于煤矿井下。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	参考型号
	数量

	1
	通风多参数测定仪
	JFY-6（A）
	4台


三、产品特点：

1、测量6种参数：风速、温度、差压、大气压、湿度、甲烷；

2、将甲烷与风速完美结合；

3、存储数据超过1500条；

4、3.7英寸超大彩色液晶背光显示屏；

5、带背光的大LCD屏显示；

6、同时显示压力、风速、流量和温度；

7、USB接口，与电脑串口连接；

8、低电压显示，自动关机模式（Sleep mode）降低功耗。

四、主要技术参数：
1、测量范围及基本误差

	序号
	参数名称
	测量范围
	基本误差

	（1）
	温度（℃）
	-20.0〜60.0
	±2.5%(F.S)

	（2）
	湿度（%RH）
	25.0～95.0
	±5

	（3）
	风速（m/s）
	0.6〜5.0
	±0.2

	
	
	＞5.0〜10.0
	±0.3

	
	
	＞10.0〜30.0
	±0.4

	（4）
	差压（Pa）
	-120,000～120,000
	±2%

	（5）
	气压（Pa）
	60,000～140,000
	±2%

	（6）
	甲烷（%CH4）
	0.00～1.00
	±0.10

	
	
	1.00～3.00
	真值的±10％

	
	
	3.00～4.00
	±0.30


2、工作时间：≥ 10h（非报警状态）

3、★防护等级：IP54
4、本安电池组件：
电池型号：618500锰酸锂蓄电池（3.7V/1000mAh）                              

最高开路电压Uo：4.2V DC；                          

最大短路电流Io：2.0A。

5、★爆类型：矿用本质安全兼隔爆型，防爆标志为Ex d ib I Mb

6、★外壳：ABS工程塑料
7、重量：0.75kg

8、尺寸：210mm*75mm*50mm

五、质量及验收要求

1、设备运到交货地点为安阳大众煤业有限责任公司，按照技术协议及产品技术规范进行检查验收。

2、随机供货资料：使用说明书、合格证、防爆证书、煤矿安全标志证书、检验报告等。

3、需方应在收到货后10个工作日内以纸质或电子邮件等方式提出异议，如未提出异议则视为标的物验收合格。验收时，达不到本技术规格书和技术协议相关要求，由供应商自行返厂，矿方不承担任何费用。

