[image: image1.jpg]AR RE RN
5

2+

)





矿用本安型检漏仪技术规格书
一、总则

1.本技术规格仅适用于安阳大众煤业有限责任公司矿用本安型检漏仪的功能设计、结构、性能、安装和试验、运行等方面的技术要求。
2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，生产单位依据国家最新标准配齐设备、部件、材料。
3.本技术规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
*4.本次招标设备为矿方现用的KJ751抽采监控系统为矿井现使用的煤矿瓦斯抽（采）管网监控系统的原厂成套一体化产品，须满足采用无线信号或RS485信号无缝接入矿方现用KJ751瓦斯抽采监控系统，投标时提供证明文件。
5.针对本技术规格书中带“*”号的条款，必须提供证明文件。
二、使用环境条件及执行标准

使用环境条件

安装地点：井下便携式监测。
海拔高度：小于1000m。
环境温度：-15℃～45℃。
执行标准

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》
MT 209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

《煤矿安全规程》（2025版）
符合但不限于以上标准，当以上标准有最新版本时应遵循最新版本。
三、供货范围

	序号
	参考名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用本安型检漏仪
	YJL96
	台
	1
	


四、设备技术参数

矿用本安型检漏仪应具备管道漏点定位、气体泄漏点可视化展示、无线网络传输等功能，可用于瓦斯抽采、压风等带压气体输送管道的漏气检测。
*（1）具备泄漏点定位功能；
*（2）应具有摄像头和图像显示功能，可在显示屏上查看泄漏点的声像融合图像，成像能量门限值可设置；
（3）应支持频谱图展示、成像频率范围可设置；
（4）应具备拍照、录像、数据存储功能，可将泄漏点的图片、视频文件存储在仪器上，支持TF卡存储拓展功能；
（5）应具有电量显示、低电量报警功能；
（6）应具有USB通讯功能，可将存储的图片、视频文件传输到计算机；
（7）应具有区域检测功能；
（8）应具备超声局放检测功能；
（9）应具有电池管理系统，具有电池过充电、过放电、短路、过流等保护功能；
*（10）具备WiFi、蓝牙、lora、NFC等无线通信功能，无线最大传输距离200m。
五、设备技术要求

（1）频率检测范围：检测最大频率96kHz；
*（2）检测距离：50m；
（3）可见光图像水平清晰度：≥400线；
（4）灰度等级：≥10级；
*（5）采用4节锂离子蓄电池串联，额定容量不小于4000mAh；
（6）工作时间：不小于8h；
（7）防护等级：不低于IP65；
（8）防爆型式：矿用本质安全型（防爆标志：Exib I Mb）；

*（9）矿用本安型瓦斯抽采管道超声检漏仪用于煤矿抽采管道的漏气检测，须与煤矿现用的KJ751瓦斯抽采监控系统完全兼容，数据无缝对接，并可通过无线方式将泄漏点位置、泄漏强度、检测时间、现场图片（缩略图）等数据，上传至地面监测系统服务器，实现抽采管道漏气等异常分析。

六、安装、调试

供方需派出专业人员免费提供现场指导安装、调试服务。协助用户解决有关技术问题，并长期免费提供技术服务。供方提供出厂设备的详细技术资料和技术参数，并协助用户对有关资料进行分析和消化，从而完全掌握设备的特点和性能等。

供方对相关系统及设备操作维护人员及专业技术人员进行技术培训学习，内容包括必要的理论学习和实际操作。通过技术培训，维护人员、操作人员对系统及设备有一个较全面的了解，并能完成日常的操作及维护。

设备交货时，提供纸质版设备煤安证、防爆合格证，出厂试验报告、产品质量合格证、随机图纸、资料3套，电子版1套。

七、质保期及售后服务

自安装调试运转开始，设备在使用过程中出现的产品质量问题，供方负责免费更换零部件（质保期12个月，设备运行之日开始计算）。

甲方对供方产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔生产影响所造成的损失。

在整机安装、测试期间，供方派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试，并经验收人员验收合格。

供方应在所提供产品的使用期内，保证及时供应维修配件和备件。

发生重大故障，维修服务人员4小时内到达现场。12小时内做出故障处理，并能够及时提供相关配件。

供方应依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如供方没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由供方承担。

八、其他

招标单位不组织现场勘探；投标厂家自行决定是否前往现场进行标前考察。

供应的设备60天交货，设备送到安阳大众煤业有限责任公司矿院内指定位置。



