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一、项目简介及使用地点

压缩氧自救器智能校验仪，主要用于矿井对压缩氧自救器的气囊及壳体的气密检测，以确保自救器的安全可靠性。

三、货物名称及供货范围  
	序号
	物资名称
	参考型号
	数量
	备注

	1
	压缩氧自救器智能校验仪
	BZYXZJ
	1套
	含配套软件、主机、安装附件等。


三、主要部件（或设备）配置要求
	序号
	名   称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	自动分析系统软件
	/
	套
	1
	

	2
	压缩氧自救器智能校验仪主机
	BZYXZJ
	台
	1
	尺寸不超过400mm×350mm×400mm，重量不超过20kg

	3
	口具接合器
	/
	件
	2
	两个接口

	4
	硅胶管
	∅8*6
	套
	1
	长度400mm


1.单台仪器主要组成及型号见下表：
2.仪器具备的主要性能
（1）采用压力、流量传感器采集数据参数；
（2）检测内容：定量供氧量、正压气密性、负压气密性、排气阀开启压力；
（3）仪器能够自动完成充气（抽气）、自动平衡压力、具有自动计时（测定时间可修改）、根据设置计时时间自动计算（或折算）并判定检测结果；
（4）正、负压气密性检测分别采用2X2电机工作方式；
（5）仪器应采用10寸彩色液晶触摸屏，结合面板上不锈钢按钮，完成装置自动、手动测试控制；
（6）能够检测定量供氧量、负压气密性、正压气密性、排气阀开启压力，定量氧量设有单独通道直接检测，仪器能够自动完成充气、抽气、自动平衡压力、具有自动计时；
（7）压力测量范围：±10KPa，精度0.5%FS;
（8）流量测量范围：0~5L/min，精度1.5%FS；
（9）正、负压气密性检测分别采用双电机工作；
（10）检测项目结束后语音播报检测结果，音量可调节；
（11）触摸屏亮度可调节；
（12）操作面板设有电源、正压、负压、排气、复位面板设有气路、压力测量、流量测量接口；
（13）单台检测时间不超过3min；
（14）配合专用口具接合器进行测试，确保与自救器的适配性；
（15）视频识别表头压力，通过视频图像识别技术，读取自救器钢瓶压力值，并判断是否在正常范围内，并具有低压报警功能；
（16）压缩氧自救器智能校验仪应配备智能专业的软件，软件系统具备以下功能。
①自救器编号录入，可自动扫描二维码，可匹配压缩氧自救器需求规格型号自动录入，减少人工干预；
②无二维码的检测自救器，也可手工录入，生成文档等参数统一管理，支持分时段、分工区精准分析。  
③批量导入检测数据，自动完成文档表格功能；
④具有历史数据分析，以数据报表和曲线等方式对监测数据进行业务分析；
⑤具有数据上传功能,提供与矿山一体化管控等平台数据接口协议。
四、设计、生产、制造、安装、检验所需资质文件

1.产品生产制造必须按照国家技术标准和行业标准执行。
2.投标厂家须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系评定。
3.严禁使用国家淘汰工艺目录中产品。
五、货物使用环境及范围

仪器应在下列条件下正常工作：
环境温度：（-10～40）℃；
平均相对湿度：不大于95％（＋25℃）；
大气压力：（80～106）kPa；
环境噪声：不大于75dB(A)；
不得在含有破坏绝缘的腐蚀气体的场合中使用；
无显著振动和冲击的场合。
货物适用标准
测试仪器电控设计、装配应符合下列国家、行业标准规定的质量、规格和性能要求：
1.符合GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备；
2.符合GB/T 2887-2011 电子计算机场地通用规范；
3.符合MT 209-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求；
4.符合MT/T 709-2008 《矿用氧气呼吸器校验仪》相关要求
5.符合GB 24502-2023 《煤矿用自救器》相关要求
6.符合《煤矿安全规程》（2025版）有关要求
七、技术参数
主机电源：AC220V；
压力传感器量程：±10Kpa，精度0.5%FS；
流量传感器量程：0~5L/min，精度1.5%FS；
电磁阀：承压0.7MPA,额定电压24V DC;
采用步进编码器控制的蠕动空气泵，气体正负压力调整灵活稳定,支持高精度压力/压差测量（精度±0.5%），气路压力稳定性可靠；  
适用于机动便携式自救器性能检测，结构紧凑，操作简便。
单台检测时间不超过3min。
八、质量及验收要求

1.包装完好、外观无损坏迹象，无防碍使用的缺陷或障碍。
2.产品符合相关标准规定的质量、规格和性能要求；具备合格证、使用说明书。
九、安装、调试要求

1.初次使用时厂家负责现场培训和指导作业。提供视频教程及使用流程挂图，确保操作人员熟练掌握操作流程。
2.仪器质量保证期为12个月（自使用之日起）。在质保期内确因设计、制造原因服务由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。
3.出卖人负责对其售出产品的材质在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均有出卖人承担。
4.产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。
5.产品出厂时按照产品说明书的要求配备随机配件等。
十、服务及质保要求

1.产品在质保期内出现问题，出卖人应在24小时内响应，由此产生的经济损失由出卖人承担。
2.技术支持：终身免费远程指导，48小时内响应现场服务。
3.配件供应：提供传感器、电池等易损件。
十一、运输及包装要求

1.可使用于各种运输方式；严禁出现拖擦及用尖锐硬物划伤。
2.产品自接到矿井通知送货之日起7日历天内产品运到矿内。送货地址为：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿，运输费用由出卖人承担。
十二、供应商须提供技术资料要求

1.发货清单；2.产品质量检测报告和计量报告证书2份；3.产品随机提供使用说明书2套(含电子版)。
十三、其他

本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
技术联系人：贾雪刚；联系电话：0370-5198750。
