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一、维保项目名称及内容

1、项目名称：电磁流量计维保。

2、维保内容：赵固一矿现有电磁流量计共计24台，设备自 2023 年起陆续投用，因长期现场运行，管道杂物频繁堵塞传感器探头，造成流量计计量精度偏移、设备故障频发、远程数据上传频繁中断等问题，需对24台电磁流量计进行维保。流量计明细如下：
	序号
	类别
	规格参数
	数量
	备注

	1
	插入式电磁流量计
	DN400
	15台
	

	2
	电磁流量计
	DN150
	2台
	

	3
	电磁流量计
	DN100
	1台
	

	4
	远传插入式电磁流量计
	DN150
	1台
	

	5
	远传插入式电磁流量计
	DN400
	1台
	

	6
	远传电磁流量计
	DN200
	1台
	

	7
	远传电磁流量计
	DN125
	1台
	

	8
	远传电磁流量计
	DN150
	1台
	

	9
	电磁明渠流量计
	HYMQ-1
	1台
	


二、设备适用标准

1、所有设备维保工作严格遵守国家及计量行业现行有效标准、规范及法规。

2、GB_T 28714-2023  《取水计量技术导则》。

3、JJG 1033-2025    《电磁流量计》。

4、JJF 2216-2025    《电磁流量计在线校准规范》。

5、《中华人民共和国计量法》。

三、维保内容及要求
1、日常巡检与基础维护

（1）巡检频次：维保人员每月至少到矿开展2次现场检查，每月完成1次全设备覆盖巡检，逐台核查24台流量计运行状态并进行校准。

（2）全面清理所有设备传感器探头、导流通道、管路接口内部煤泥、杂物、淤积污垢，彻底解决探头堵塞导致的设备异常问题；擦拭仪表显示屏、接线盒及设备外壳，清除表面粉尘、油污，确保仪表显示清晰、设备外观完好整洁。

（3）外观与管路检查：逐一检查仪表壳体、管道法兰、密封垫完好性，排查破损、渗漏、锈蚀问题；检查设备安装支架、固定紧固件牢固度，核查设备流向标识、铭牌完整性与清晰度，对松动部件及时紧固，对锈蚀部位开展除锈、防腐处理。

（4）供电与线路检查：逐台检测设备12V/220V供电电压稳定性，全面排查电缆、接线端子存在的破损、老化、虚接、短路等安全隐患；规整现场杂乱线路，实现所有线路标准化、规范化布线。

（5）远传系统检查：对所有带远传功能的流量计开展通讯模块专项检测；核查GPRS/4G模块信号强度，保障数据传输持续稳定；检测数据采集、上传频率，确保上传数据实时、准确；排查远程数据上传中断故障根源，彻底解决通讯异常问题；全面检测远传SIM卡运行状态，根据实际工况及时更换故障SIM卡，新更换的SIM卡网络服务不得低于5年。

以上维保内容需留存完整巡检、检查过程的照片、运行数据记录及更换配件情况建立维保台账，并提交矿方存档。

2、其它要求

（1）维保作业及设备更换所用全部配件、耗材（电极、衬里、密封件、电缆、润滑油、清洗剂等）须为原厂配件或同等品质知名品牌产品，产品规格、参数、材质须与原设备完全匹配，严禁擅自更改设备型号、参数及材质。

（2）维保单位设立专属对接人员，确保24小时通讯畅通，随时承接矿方技术咨询、设备报修业务；设备出现故障后，维保人员须在接到矿方通知后2小时内抵达现场开展故障处置工作。

（3）协助矿方运维河南省取用水管理平台，实时监测平台数据上传情况，及时排查、处置数据异常问题，配合矿方整理、提交各类相关佐证资料。

（4）本项目无预付款，首次维保工作完成经验收合格后，维保单位开具增值税专用发票，矿方挂账，依据资金批复情况分期支付合同总价款的90%；合同总价款的10%作为质保金，维保服务周期结束、设备运行无异常后一次性无息付清。逾期付款按无息处理，支付方式为电子承兑汇票。
四、服务及质保要求

1、投标方须自行到矿现场核查流量计品牌、型号、配套配件及实际运行工况后，编制投标报价方案，因未现场勘探、核查造成的一切损失，由维保单位自行承担。
2、本项目流量计维保服务质保期自合同签订之日起12个月。质保期内设备出现故障及数据传输异常，维保单位须在2小时内委派经验丰富的技术人员抵达现场免费维修，维保作业产生的全部费用及经济损失由维保单位承担。因因维保原因导致流量计计量数据异常、设备故障的，由此产生的一切后果（包含行政部门处罚、沟通协调费用、经济损失等）均由维保单位全权承担。
3、维保单位开展设备维保、故障维修作业时，须严格遵守煤矿安全操作规程，制定并落实全套安全防护措施，规范设置安全警示标志、佩戴个人防护用品，杜绝安全事故发生。因维保单位作业不规范、维护不到位引发的各类安全事故，由维保单位承担全部责任。

4、维保服务周期内，因设备故障、计量失准、数据传输中断等问题，维保单位须免费提供维修、配件更换服务，保障设备稳定运行、数据正常上传。

5、服务期满后，维保单位须向矿方提交设备台账、巡检记录、维修报告、校准资料等全套服务总结资料，完成设备运维工作完整交接。

五、其它未尽事宜，双方协商解决。
