救护大队智能型压缩氧自救器校验仪技术规格书

编  制  人：

综合办主任：

单位负责人：

编制日期：2026年8月5日

救护大队智能型压缩氧自救器校验仪技术规格书

智能便携式压缩氧自救器校验仪：（RY/BYZJ-Z）

1.检验项目要求：

（1）定量供氧量；

（2）负压气密性；

（3）正压气密性；

（4）排气阀开启压力；

（5）自动补给阀开启压力。

2.功能要求：

（1）要求采用压力、流量传感器采集数据，采集数据通过单片机进行处理与控制。

（2）负压气密性、正压气密性、排气阀开启压力、自动补给阀开启压力做到一键检验，定量供氧量开机后直接检验，流量检验和其它项目检验可以同步进行。

（3）设备能够根据检验项目要求自动完成充气（抽气）、正负压气密检验时自动平衡气囊压力，要求开始自动计时初始压力误差不超过设置数值±5Pa。

（4）不得使用单管连接气囊进行检验。

（5）具有自动计时，计时时间可修改，根据设置计时时间自动折算并判定检验结果，语音播报检验结果是否合格和检验结果的具体数值，播报音量可调。

（6）设备能够记忆设置参数，不需要每次开机设置参数，可以设置保存10组设置参数。

（7）具有开机压力传感器自动归零和手动归零功能。

（8）具有一键复位急停功能，除复位键具有复位功能外，正压、负压、排气、自补键也同时具有复位功能。

（9）具有压力、流量传感器分段校准界面，压力校准点不少于10个，流量校准点不少于3个。

（10）检测排气阀开启压力时，供气流量可以通过触屏调节。

（11）具有日期时间，设备开机具有自检功能。

（12）按照《煤矿用自救器》GB 24502-2023要求，检验仪应具有自身气密检测功能。

（13）负压气密性、正压气密性、排气阀开启压力、自动补给阀开启压力检测具有无线遥控操作功能。

（14）仪器自身气密自动检验功能。

3、检验时间要求：

（1）流量检测时间：不大于4秒。

（2）正压气密检测时间（气囊瘪时开始检验）：正压供气至计时开始时间不超过40秒。

（3）负压气密检测时间（气囊瘪时开始检验）：负压抽气至计时开始时间不超过40秒。

（4）排气阀开启压力检测时间（气囊瘪时开始检验）：不大于30秒。

4、其它要求：

（1）设备执行标准《煤矿用自救器》GB 24502-2023。

（2）要求采用彩色7寸触摸屏，通过触摸屏设定及显示各项检验参数和数据，屏幕亮度可调节。

（3）压力测量范围要求：不小于±5000Pa，压力显示单位为Pa，测量精度0.5%。

（4）流量测量范围要求：不小于3L/min，显示分辨率0.01，测量精度1.5%。

（5）操作面板要求设有电源、正压、负压、排气、自补、复位操作实体按钮。

（6）要求面板设有气路、压力测量、流量测量宝塔接口，检验仪工作状态时触摸屏应垂直操作台面。

（7）仪器采用带一体式防滑把手的黑色工程防护箱设计，方便现场转运携带，防护等级达到IP67。

（8）要求根据使用自救器情况提供定制的各种检验接头（口具接口、流量接口、排气阀堵等）。

（9）产品检测报告、产品计量检测校准证书。

（10）要求工作电压AC220V/50Hz。

（11）设备最大功率不大于70W。

（12）重量不大于9公斤。

交货期：接送货通知后30天内到货。

质保期：产品质保期为自货到验收合格12个月。

技术联系人：李亚军 18337120117