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	智能型压缩氧自救器校验仪（参考型号：RY/BYZJ-Z）

1.检验项目要求：

（1）定量供氧量；

（2）负压气密性；

（3）正压气密性；

（4）排气阀开启压力；

（5）自动补给阀开启压力。

2.功能要求：

（1）要求采用压力、流量传感器采集数据，采集数据通过单片机进行处理与控制。

（2）负压气密性、正压气密性、排气阀开启压力、自动补给阀开启压力做到一键检验，定量供氧量开机后直接检验，流量检验和其它项目检验可以同步进行。

（3）设备能够根据检验项目要求自动完成充气（抽气）、正负压气密检验时自动平衡气囊压力，要求开始自动计时初始压力误差不超过设置数值±5Pa。

（4）不得使用单管连接气囊进行检验。

（5）具有自动计时，计时时间可修改，根据设置计时时间自动折算并判定检验结果，语音播报检验结果是否合格和检验结果的具体数值，播报音量可调。

（6）设备能够记忆设置参数，不需要每次开机设置参数，可以设置保存10组设置参数。

（7）具有开机压力传感器自动归零和手动归零功能。

（8）具有一键复位急停功能，除复位键具有复位功能外，正压、负压、排气、自补键也同时具有复位功能。

（9）具有压力、流量传感器分段校准界面，压力校准点不少于10个，流量校准点不少于3个。

（10）检测排气阀开启压力时，供气流量可以通过触屏调节。

（11）具有日期时间，设备开机具有自检功能。

（12）按照《煤矿用自救器》GB 24502-2023要求，检验仪应具有自身气密检测功能。

（13）负压气密性、正压气密性、排气阀开启压力、自动补给阀开启压力检测具有无线遥控操作功能。

（14）仪器自身气密自动检验功能。

3、检验时间要求：

（1）流量检测时间：不大于4秒。

（2）正压气密检测时间（气囊瘪时开始检验）：正压供气至计时开始时间不超过40秒。

（3）负压气密检测时间（气囊瘪时开始检验）：负压抽气至计时开始时间不超过40秒。

（4）排气阀开启压力检测时间（气囊瘪时开始检验）：不大于30秒。
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	4、其它要求：

（1）设备执行标准《煤矿用自救器》GB 24502-2023。

（2）要求采用彩色7寸触摸屏，通过触摸屏设定及显示各项检验参数和数据，屏幕亮度可调节。

（3）压力测量范围要求：不小于±5000Pa，压力显示单位为Pa，测量精度0.5%。

（4）流量测量范围要求：不小于3L/min，显示分辨率0.01，测量精度1.5%。

（5）操作面板要求设有电源、正压、负压、排气、自补、复位操作实体按钮。

（6）要求面板设有气路、压力测量、流量测量宝塔接口，检验仪工作状态时触摸屏应垂直操作台面。


（7）仪器采用带一体式防滑把手的黑色工程防护箱设计，方便现场转运携带，防护等级达到IP67。

（8）要求根据使用自救器情况提供定制的各种检验接头（口具接口、流量接口、排气阀堵等）。

（9）产品检测报告、产品计量检测校准证书。

（10）要求工作电压AC220V/50Hz。

（11）设备最大功率不大于70W。

（12）重量不大于9公斤。
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。买受人在发票挂账后，将分期向出卖人支付合同总价款的90%，一年内付清。

2.合同总价款的10%作为质保金。若质保期内产品无质量问题，买受人应在质保期结束后的三个月内支付该质保金。支付时，出卖人需提供产品使用人出具的质保金支付证明。

3、接受银行电子承兑付款。
	
	

	交货期：合同签订后30日内交货。
	
	

	质保要求：产品质保期为自货到验收合格12个月。如出现质量问题，设备厂家应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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