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河南永华能源有限公司嵩山煤矿

采空区气体标准气样技术要求

 部    门：嵩山煤矿通风队
编    制： ______________
审    核： ______________

分管领导： ______________ 
采空区气体标准气样技术要求
 一、总则

1. 本技术要求适用于嵩山煤矿用于标校井下密闭墙、防灭火观测孔等地点气样。

2. 产品所有技术指标、安全资质、配套附件、质保服务均需满足本文件全部条款，关键性能指标优于基础招标通用技术标准。

3. 产品设计、制造、检验需符合现行《煤矿安全规程》及国家、行业防爆、气体检测相关标准，出厂配套完整有效资质文件，无资质产品煤矿不予验收。

二、执行标准与资质要求

用途：煤矿采空区、密闭区、束管监测、气相色谱标定，用于煤自燃标志气体分析；执行依据：GB/T 5274、GB/T 44819‑2024，采用国家二级气体标准物质监测组分包含：CO、CO2、CH4、C2H2、C4H4、C2H6、O2、平衡气
N2

	组分
	常用浓度范围
	说明

	CH₄（甲烷）
	0.5%～4.0% vol
	采空区瓦斯主体

	CO（一氧化碳）
	50～500 ppm
	自燃早期核心标志气体

	CO₂（二氧化碳）
	0.5%～3.0% vol
	氧化、惰化产物

	O₂（氧气）
	3%～16% vol
	三带划分依据

	C₂H₆（乙烷）
	10～100 ppm
	自燃前期标志

	C₂H₄（乙烯）
	1～20 ppm
	煤升温氧化预警标志

	C₂H₂（乙炔）
	0.5～5 ppm
	高温明火标志

	平衡气
	N₂（氮气）
	补足 100%


采购时可提供色谱仪器量程，供应商匹配对应浓度点。
三、安全使用强制规定

标准物质等级：国家二级标准物质，附带标准物质证书，证书包含各组分标称值、扩展不确定度、生产日期、有效期。

扩展不确定度：各组分≤±2.0%（k=2）。

均匀性：瓶内气体混合均匀，无分层；瓶内压力下降过程中组分无明显偏移。

稳定性：有效期内，各组分浓度偏离标称值不超过不确定度范围；最短有效期≥12 个月。

杂质控制：水分≤5 ppm；总碳氢杂质≤1 ppm；无额外待测烃类干扰组分。

气瓶：铝合金内壁钝化处理气瓶，容积 4L/8L；内壁做惰性处理，防止 CO、烯烃吸附损耗；气瓶在检验有效期内，符合 TSG 23 气瓶安全技术监察规程，颜色标识 GB7144‑2016。

瓶阀：不锈钢专用减压阀接口，适配色谱 / 束管监测系统进气接头；阀门气密性良好，无泄漏。

充装压力：一般10 MPa，严禁超压充装。标签：瓶身牢固标签，标注：标准物质编号、各组分浓度、不确定度、生产日期、有效期、平衡气、警示标识。每瓶随货提供纸质 + 电子版二级标准物质证书；证书必须列明全部待测组分，不允许只写部分组分；提供产品合格证。

4、使用、储存与验收要求

储存：阴凉通风，5‑35℃，避免暴晒、热源；直立放置。

使用：使用前充分吹扫管路；减压阀采用不锈钢，禁止橡胶管路长时间接触标准气，防止烯烃吸附。

验收：到货核对证书组分、浓度、有效期；做色谱比对校验，偏差不超过不确定度；过期气瓶禁止用于标定。

注意：乙炔、乙烯易吸附，禁止使用普通橡胶球胆转接标准气，采用不锈钢管路。
四、故障处理与维保要求

1、质保期自使用之日起12个月。

2、在正常使用情况下出现因制造等厂家责任造成的质量问题，由厂方负责免费更换同型号产品或免费维修。

3、设备在使用中出现故障情况，厂方接到电话或传真后4个小时给予答复，并在48小时内给予解决，因质量问题造成的间接损失由厂方负责。

4、厂方免费给予技术指导及培训，厂方要根据现场环境，免费提供设备的配套附件、备件、辅助材料及专用工具等，并确保质量，满足矿方要求。

五、验收要求

1. 到货验收时核对全套资质文件、配套附件完整性，缺少资质、配件不齐不予入库；

2. 所有到货设备为全新未使用原厂正品，外观完好、无破损、无划痕、无变形，铭牌标识清晰完整，标注设备型号、防爆标志、MA编号、出厂编号、生产厂家、生产日期，信息齐全、可全程溯源；
3. 到货后采购方有权逐台开展气密性试验、精度校验、通电续航测试、外观检查，所有指标必须完全符合本技术要求，不合格设备无条件免费更换、退货；
4. 防护等级、尺寸重量、续航时长、防爆标识现场核对，与技术规格书参数不符不予接收。

