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河南永华能源有限公司嵩山煤矿

矿用本安型气体采样器技术要求

 部    门：嵩山煤矿通风队
编    制： ______________
审    核： ______________

分管领导： ______________ 
矿用本安型气体采样器技术要求
 一、总则

1. 本技术要求适用于嵩山煤矿用于抽取井下密闭墙、防灭火观测孔等地点气样采集。

2. 产品所有技术指标、安全资质、配套附件、质保服务均需满足本文件全部条款，关键性能指标优于基础招标通用技术标准。

3. 产品设计、制造、检验需符合现行《煤矿安全规程》及国家、行业防爆、气体检测相关标准，出厂配套完整有效资质文件，无资质产品煤矿不予验收。

 二、执行标准与资质要求

（一）执行标准

产品设计、生产、检验必须满足以下标准全部条款，且采用最新有效版本：

1. GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》；

2. GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》；

3. MT/T 28-2005《光干涉式甲烷测定器》；

4. JJG 677《光干涉式甲烷测定器检定规程》；

5. 国家及煤炭行业现行防爆安全、矿用设备管理相关规定标准。

（二）出厂资质文件（每套设备随货提供原件/有效复印件加盖厂家公章）

1. 国家授权机构颁发矿用产品安全标志证书；

2. 产品出厂检验合格证；

3. 设备电气配套部件防爆合格证；

4. 全国工业产品生产许可证；

5. 产品使用说明书、技术规格书、出厂检测报告；

6. 计量标定相关说明文件。

（三）防爆要求

1. 防爆型式：矿用本质安全型；

2. 防爆标志：Ex ia I Ma；

3. 满足煤矿井下瓦斯爆炸危险环境本质安全使用条件。
三、核心技术参数要求

1、防爆类型: 矿用本质安全型；

2、防爆标志: Ex ia I Ma

3、额定工作电压：7.4VDC；

4、最大工作电流：≤500mA；

5、空载抽气流量：≥5L/min；

6、束管采气距离：≥1000m；

7、采样流量误差:不超过士5%

8、电池工作时间:≥2h

9、外形尺寸：≤228×70×45mm；

10、设备重量≤350g 

四、安全使用强制规定

1. 气体采样器所有材料、配套件应符合相应的标准规定。气体采样器使用和维护应符合《煤矿安全规程》的安全要求。

2. 充电器为非防爆产品，严禁携带至井下、瓦斯危险区域充电，充电仅在地面通风安全区域操作；

六、故障处理与维保要求

1、质保期自使用之日起12个月。

2、在正常使用情况下出现因制造等厂家责任造成的质量问题，由厂方负责免费更换同型号产品或免费维修。

3、设备在使用中出现故障情况，厂方接到电话或传真后4个小时给予答复，并在48小时内给予解决，因质量问题造成的间接损失由厂方负责。

4、厂方免费给予技术指导及培训，厂方要根据现场环境，免费提供设备的配套附件、备件、辅助材料及专用工具等，并确保质量，满足矿方要求。

七、验收要求

1. 到货验收时核对全套资质文件、配套附件完整性，缺少资质、配件不齐不予入库；

2. 所有到货设备为全新未使用原厂正品，外观完好、无破损、无划痕、无变形，铭牌标识清晰完整，标注设备型号、防爆标志、MA编号、出厂编号、生产厂家、生产日期，信息齐全、可全程溯源；
3. 到货后采购方有权逐台开展气密性试验、精度校验、通电续航测试、外观检查，所有指标必须完全符合本技术要求，不合格设备无条件免费更换、退货；
4. 防护等级、尺寸重量、续航时长、防爆标识现场核对，与技术规格书参数不符不予接收。

