顺和煤矿瓦斯解析速度测定仪（解析量筒）
技术规格书
一、项目简介及使用地点
永煤公司顺和煤矿拟采购瓦斯解析速度测定仪（解析量筒）10 套，主要用于井下采掘工作面、石门揭煤等地点煤层瓦斯取样、瓦斯解析速度测定，开展井下瓦斯含量直接测定工作，服务矿井瓦斯治理、防突检测检验工作，设备使用地点为顺和煤矿井下采掘作业场所。。
二、货物名称及供货范围
	[bookmark: _Toc209361043]序号
	[bookmark: _Toc209361044]货物名称
	[bookmark: _Toc209361045]参考规格型号
	单位
	[bookmark: _Toc209361047]数量
	[bookmark: _Toc209361049]备注

	1
	瓦斯解析速度测定仪（解析量筒）
	YHJ3.7-800
	件
	10
	含全套附件，满足现场直接使用


备注：参考型号仅作为性能参照，投标人产品性能参数不得低于本规格书技术指标，允许优于参考型号的产品参与供货。
3、 主要部件（或设备）配置要求
⑴产品设计、制造应严格遵守国家、煤炭行业现行相关标准，按照经规定程序批准的图样和技术文件组织生产制造。
⑵所有自制零部件必须经出厂检验合格；外协件、外购件必须具备产品合格证明，进场复检合格后方可进行整机装配，严禁使用不合格元器件。
⑶装置接触瓦斯、矿用介质的材料性能应符合MT113标准相关规定，具备抗静电、阻燃性能，满足矿用安全要求。
⑷装置配套胶管、硅胶管材料性能应满足GB/T 23250-2009标准规定，耐水、瓦斯腐蚀、抗老化，适用于井下潮湿工况。
⑸设备各零、部件装配连接牢固可靠，密封部位密封性能良好，不得出现漏气、渗水现象；各紧固件无松动。
⑹装置外表面光滑平整，无毛刺、裂纹、磕碰损伤；量筒刻度刻印清晰、刻度准确，无模糊、缺刻。每套整机随设备附带合格证，合格证信息完整，包含：制造厂名称、出厂日期、出厂批号、产品名称、型号规格、主要技术参数、矿用安全标志编号。
⑺设备整体操作简单、快捷，读数直观，拆装维护方便，现场测定工作可靠，适应井下快速取样检测作业。
⑻整机密封性能：装置组装完成后不得存在漏气，满足排水集气法瓦斯解析测试气密性要求。
⑼所有非金属零部件必须具备阻燃、抗静电性能，符合煤矿井下防爆安全使用条件。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、瓦斯解析速度测定仪（解析量筒）随货提供出厂合格证，合格证需清晰载明制造单位、产品名称、规格型号、制造日期、生产批号、检验人员签章。
2、提供在有效期内的矿用产品安全标志证书（MA 煤安证），证书参数覆盖本次采购设备型号，符合AQ1043-2007《矿用产品安全标志标识》及矿用安全标志管理相关规定。
3、供货方需提供该产品型式检验报告复印件（加盖供应商公章），证明产品通过法定机构型式检验。
4、所有资质证书复印件须加盖供应商鲜章，证书在设备供货及质保服务周期内保持有效。
五、货物使用环境及范围
能适用于井下潮湿和含有煤尘及瓦斯的恶劣环境。
六、货物适用标准
1、GB/T23250-2009《煤层井下瓦斯含量直接测定方法》（排水集气方法）
2、MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电通用试验方法和判定规则》
3、AQ 1043-2007《矿用产品安全标志标识》
4、其他现行国家、煤炭行业相关标准规范。
 供货产品全部满足以上标准，当不同标准存在冲突时，按较高要求标准执行。
七、技术参数
	序号
	名称
	技术参数要求
	单位

	1
	瓦斯解析测定仪（解析量筒）
	型号参考YHJ3.7-800，量程0～800mL；气密性满足排水集气试验要求
	台

	2
	硅胶管
	长度 60cm；内径 6mm；阻燃抗静电、耐老化
	根

	3
	配件袋
	产品说明书、O 型密封圈 2 个、备用硅胶管 1 根
	个

	4
	秒表
	精度 0.1s，满足瓦斯解析计时需要
	块

	5
	附件箱
	硬质防护箱，存放全部主机及配件，防震防潮
	个


八、质量及验收要求
1、瓦斯解析测定仪（解析量筒）整机、零部件、配套附件，全部满足本规格书第三部分主要部件配置以及第七部分技术参数全部指标。
2、到货验收时供货方须现场出示：产品合格证、有效期内煤安标志证书、型式检验报告、装箱单，所有复印件加盖供货单位公章。
3、外包装牢固完整，包装箱无变形、破损、进水受潮；包装标识完整清晰；开箱后设备实物外观完好，无磕碰、变形、腐蚀、老化、裂纹等缺陷，配件齐全无缺失损坏。
4、到货验收分为外观及资料验收和现场性能验证验收：到货后买方首先开展外观、资料清点验收；外观验收合格不等于性能验收合格，必要时买方有权抽样开展气密性、刻度精度等现场试验。
5、如验收发现产品规格、配件、资质、性能不符合技术规格书要求，判定为不合格，供货方须无条件免费更换合格产品，由此产生运输、拆装、检测等全部费用均由卖方承担，同时承担供货延误带来的相关责任。
九、安装、调试要求
1、设备到货后，卖方派遣专业技术人员到矿开展现场开箱指导、组装调试工作，对矿方操作、检测人员进行实操培训。
2、培训内容包含：设备结构原理、组装操作、瓦斯解析速度测定实操流程、气密性检查、故障判断、设备维护保养。
3、本设备无需固定安装，技术人员重点完成装置气密性校验、量筒读数校验、实操示范。
十、服务及质保要求
1、卖方保证所有附件、备件随主机同步供货；建立定期回访机制，质保期内每半年主动回访设备使用情况，及时响应矿方技术咨询，提供完整技术服务。
2、设备使用发生故障紧急情况，卖方接到矿方电话或书面通知，2 小时内给出书面故障处置解决方案；确需人员赴矿现场处置的，24 小时内技术人员抵达顺和煤矿现场处理故障。
[bookmark: OLE_LINK1]3、整机质保期12个月；设备到货后若暂未投入使用，则质保期从设备正式投入使用之日起计算 12 个月，但最长不超过设备到货之日起18个月。质保期内因产品本身制造质量问题产生故障、零部件损坏，卖方免费维修或者更换全新零部件、整机。人为损坏、违规操作造成损坏不在免费质保范围内。
4、质保期满后，卖方仍需长期提供配件供应，配件报价不得高于市场公允价格。
十一、运输及包装要求
1、合同签订生效之日起30天内，全部10套设备运送至顺和煤矿指定库房，运输全过程做好防震、防潮、防雨防护，防止运输磕碰造成设备损伤。
2、每套瓦斯解析测定仪（解析量筒）独立包装箱，主机与附件分置防护，每套配置独立硬质附件箱。
3、包装箱内部填充防震缓冲衬垫，避免运输晃动碰撞；包装箱箱体坚固牢靠；箱体醒目位置印刷：制造厂名称及地址、产品名称型号、出厂日期、包装箱外形尺寸、毛重，印刷 “轻放”“防潮”“防雨”“向上” 运输警示标识。
十二、供应商须提供技术资料要求
每套设备随货附带全套资料，全部资料密封于防潮塑料袋内，资料清单：
1、产品出厂合格证（原件）；
2、产品使用说明书（纸质版，含设备参数、操作步骤、维护保养、故障处理）；
3、装箱单；
4、矿用产品安全标志证书（MA）复印件（加盖供应商鲜章）；
5、产品型式检验报告复印件（加盖供应商鲜章）。
十三、其他
1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
2、如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规格书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

