焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿
量热仪（双控）项目招标技术要求
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量热仪（双控）项目招标技术要求
一、项目简介及使用地点
焦煤公司赵固二矿拟采购一套量热仪（双控），适用于化验室煤炭、焦炭等固态可燃物质的发热量测定。

二、货物名称及供货范围
量热仪（双控）1套（含量热仪2台，电脑1台）。
三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、投标人必须是该类设备生产厂家。
2、投标人需具备：3年内有不少于6家煤、焦行业的全自动水分仪业绩，报名时需上传合同复印件加盖公章、联系人、电话备查。否则为无效；投标人报名时需提供证明有能力生产全自动水分仪的资料佐证---全自动水分仪相关专利证书等。

3、投标人不得具有下列情形之一：

3.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

3.2投标人提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。

3.3法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包货物投标的。

3.4被责令停产停业的。  

3.5财产被接管或冻结的。

3.6投标保证金的缴纳为投标人基本户以外的其它账户。

3.7在投标截止日前三年内存在串标、围标、骗取中标或严重违约等问题并受到河南能源集团公司通报批评或投诉。

3.8在投标，截止日前三年内发生因投标人原因造成的重大安全生产事故。

4、应有良好的财务状况和商业信用。

5、应具备开具13%增值税专用发票的能力。

6、本项目不接受联合体投标。

四、货物使用环境及范围
适用于煤炭、焦炭等固态可燃物质的发热量测定。
五、货物适用标准和规定
GB/T 213《煤的发热量测定方法》

JJG  672-2001《氧弹热量计检定规程》

ASTM D5865-13《煤与焦炭的发热量测定方法》

技术参数及要求

1、最大功率：1.5kW 

2、测试时间：快速法≤10min，推荐法≤15min

3、氧弹：新型快速氧弹

4、测温范围： 0-40℃

5、分辨率： 0.0001℃ 

6、标定方式：电标定

7、热容量精密度：≤0.08% 

8、热容量稳定性：<0.2%

七、主要性能指标要求

立式一体式结构，不锈钢大水箱，仪器配置可移动装置，仪器定位可锁定位置，摆放平稳无晃动。

配置新型快速氧弹，弹桶内部密封件不外露，多级防火装置，无惧高火焰、高挥发分的样品，杜绝了火焰烧毁密封件的事故，延长了氧弹适用寿命，提高了设备安全性。

热容量标定采用电标定方式，无需使用标准物质和充氧，标定精度高，快速可靠。
仪器具有预热自检功能，高效加热和制冷系统确保水温恒定。无发热高效搅拌装置，配合自动水循环系统，快速平衡水温和环境温度的关系。

采用4路传感器进行精密测温，精密度高，并保证仪器各部分的温度能准确监测，精密度高，并保证仪器各部分的温度能准确监测。

仪器采用精确控温单元，具备加热、制冷功能，双屏幕实时显示各关键部件温度，自动调节水温，使外筒水温可快速回到接近起始值，仪器内部水温全天均衡稳定，可连续测试，环境适应性强。

外桶水温全天候波动＜0.05℃，单样试验期间波动＜0.01℃；

新型自动充氧放氧装置，自动充氧、自动放气、自动检测点火丝状态、自动检测氧弹气密性，进一步提高测试精度。

实验效率高,运行成本经济，主期时间6-10min。每次实验都可靠，可以不做平行样；无须每天进行标定，仪器热容量长期稳定，准确度符合国际GB/T213的要求。

采用高导热材料制作压力燃烧装置，测试反应速度快，确保测试结果的准确性和重复性优于国标要求。

内部构造采用优质304不锈钢材质，配置有水过滤装置，避免杂物阻塞水路，不会污染仪器中的水，省去频繁换水的麻烦，延长设备使用寿命，节能环保。

离线式一键启动测试，放样完毕可立刻开始试验，无需再使用鼠标操作。

一台电脑可控制多台分析仪器，形成一个分析系统，支持多种数据传输模式。支持多种接口方式。

提供多种报表格式，适应不同客户的需求。用户也可根据自身需求对报表格式进行修改。

测试数据权限分级管理，数据可溯源查询，保障数据可靠性和安全性，防篡改。

支持自动导入天平数据，自动生成唯一编码，省去人工录入样重的工作，提高了工作效率。

具有样重范围提醒功能。

八、配套设备及配件
1、电脑1台（性能指标不低于戴尔I7-13代 16G 512G固态+1t机械硬盘，显示器不低于32英寸）

2、激光打印机1台（性能指标不低于惠普M1005,附带适用于该型号打印机可加碳粉硒鼓2个）

3、标配外另配送氧弹2个。

4、设备及氧弹配套密封圈10套。


5、标准煤样10瓶（具体厂家及型号以买方需求为准）。

九、安装、调试要求
厂家负责为招标方免费提供仪器到矿后的安装指导及调试，并保证设备正常运行。
八、服务、培训及质保要求
1.整机质保期：质保期2年，凡因产品质量问题引发的故障，负责免费维修、更换；质保期内出现质量问题的，设备该部件修好后质保期顺延一年。设备投入运行后六个月内如出现硬件质量问题，负责包退包换。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，投标方应进一步对此负责。

2.发货时装箱配带质量检验合格证、产品合格证、交货明细（装箱单）等。
3.定期回访用户对本系统运行的意见，如有问题及时答复，并尽快解决。

4.如产品出现故障问题，由技术人员提供及时服务，保证在接到用户反馈后1小时内给予答复， 24小时内赶到现场给予上门服务，并做到常规问题当天解决，重大问题3天内解决，问题不解决，技术人员不撤离。

九、运输及包装要求
仪器必须选用合适的包装材料及运输方式，确保在运输过程中能够承受潜在风险，例如冲击、压力、振动，从而避免仪器在运输过程中受到过渡振动或破坏。
十、交货期
1.交货日期：合同签定后30天内。
2.交货地点：河南省新乡市辉县赵固乡袁庄村南赵固二矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由招标方负责。
