焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿
智能马弗炉项目招标技术要求
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智能马弗炉项目招标技术要求
一、项目简介及使用地点
焦煤公司赵固二矿拟采购两台智能马弗炉，适用于化验室商品煤及生产检查煤样灰分、挥发分测定。
二、货物名称及供货范围
智能马弗炉2台。
三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、投标人必须是该类设备生产厂家。
2、投标人需具备：3年内有不少于6家煤、焦行业的全自动水分仪业绩，报名时需上传合同复印件加盖公章、联系人、电话备查。否则为无效；投标人报名时需提供证明有能力生产全自动水分仪的资料佐证---全自动水分仪相关专利证书等。

3、投标人不得具有下列情形之一：

3.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

3.2投标人提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。

3.3法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包货物投标的。

3.4被责令停产停业的。  

3.5财产被接管或冻结的。

3.6投标保证金的缴纳为投标人基本户以外的其它账户。

3.7在投标截止日前三年内存在串标、围标、骗取中标或严重违约等问题并受到河南能源集团公司通报批评或投诉。

3.8在投标，截止日前三年内发生因投标人原因造成的重大安全生产事故。

4、应有良好的财务状况和商业信用。

5、应具备开具13%增值税专用发票的能力。

6、本项目不接受联合体投标。

四、货物使用环境及范围
应用于煤炭、焦炭、生物质燃料的灰分、挥发分含量，测试飞灰、灰渣的含碳量，以及其他高温灼烧性质的实验。可广泛适用于电力、煤炭、冶金、化工、建材、检测、地质等行业。
五、货物适用标准和规定
GB/T212-2008《煤的工业分析方法》的要求
技术参数及要求

1、控温范围：≤1000℃
2、控温精度：±2℃

3、炉膛尺寸:≤长298mm×宽200mm×高120mm


4、升温速率：（5-100）℃/min  可设置
5、电压: (220±22)VAC  (50±1)HZ 

6、最大功率≤4kW

七、主要性能指标要求

1、特有安全保护开关。当炉门打开时，高温炉自动断电，并发出声音报警，避免了高温和电流对工作人员造成伤害。

2、全中文界面，已预制慢灰、快灰、新快灰、罗加的测试项目，预留有空白测试组，可自由设置试验流程。
    3、嵌入式系统智能控制，全中文界面，常用测试项目已预制在程序中，测试项目一键启动。

4、具有预约试验功能，可按预约时间自动启动试验流程，充分利用空闲时间，省心省时。

5、大尺寸背光液晶屏显示清晰；具有漏电、过流、超温等保护功能，并有声光警示。

6、炉膛恒温区域广，温度控制精度高，升温速度快。

 八、配套配件
1、智能马弗炉配套热电偶10根。

2、设备配套主板2套。

3、坩埚架10个。

4、实验室透明干燥器直径400mm型的2套。

5、刚玉灰分坩埚100个。
九、安装、调试要求
厂家负责为招标方免费提供仪器到矿后的安装指导及调试，并保证设备正常运行。
八、服务、培训及质保要求
1.整机质保期：质保期2年，凡因产品质量问题引发的故障，负责免费维修、更换；质保期内出现质量问题的，设备该部件修好后质保期顺延一年。设备投入运行后六个月内如出现硬件质量问题，负责包退包换。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，投标方应进一步对此负责。

2.发货时装箱配带质量检验合格证、产品合格证、交货明细（装箱单）等。
3.定期回访用户对本系统运行的意见，如有问题及时答复，并尽快解决。

4.如产品出现故障问题，由技术人员提供及时服务，保证在接到用户反馈后1小时内给予答复， 24小时内赶到现场给予上门服务，并做到常规问题当天解决，重大问题3天内解决，问题不解决，技术人员不撤离。

九、运输及包装要求
仪器必须选用合适的包装材料及运输方式，确保在运输过程中能够承受潜在风险，例如冲击、压力、振动，从而避免仪器在运输过程中受到过渡振动或破坏。
十、交货期
1.交货日期：合同签定后30天内。
2.交货地点：河南省新乡市辉县赵固乡袁庄村南赵固二矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由招标方负责。
