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一、项目概况

开封龙宇化工有限公司现有在用固定式可燃 / 有毒气体检测报警仪共 110 台，分布于生产装置区域，检测介质涵盖甲醛、甲醇、苯、甲缩醛、三氟化硼、氢气、氧气、氨气等多类，设备分属多个生产厂家，投用年限跨度较大。

为保障故障设备快速更换、消除气体监测盲区，现通过公开招标择优选定一家服务商，签订年度更换协议。中标方负责对应型号报警器整机供应、质量质保及技术支撑，按甲方需求及时提供合格备件设备；甲方负责现场设备的日常维护、更换安装及年度检定校准工作。

设备详细台账见附件，投标人须自行踏勘现场，核对设备型号、规格、介质及安装工况，报价即视为已充分了解现场全部技术要求与服务需求。

二、编制依据

《中华人民共和国计量法》及其实施细则；

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）；

《可燃气体检测报警器检定规程》（JJG 693-2011）；

《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》（GB 12358）；

现场在用设备原厂家技术说明书、防爆及计量性能要求。

三、服务范围

按本规格书约定的品牌、技术参数、质保要求，提供全新原厂正品设备及备件；

接到甲方通知后，按约定时限（一周内）将对应设备运送至甲方指定地点；

随货提供产品合格证、防爆合格证、出厂检测报告等完整技术资料；

提供技术指导，配合甲方解决设备安装调试中的技术问题；

按本规格书约定履行产品质保责任，对质量问题设备及时进行退换处理。

四、品牌限定

本项目所用的气体报警仪整机，其生产厂商必须为《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）的参编单位，产品设计、制造、检验符合该标准全部技术要求，与现场现有系统兼容互换，可直接替换安装。

五、质量要求

所有用于维修更换的设备及部件均为全新原厂正品，严禁使用翻新件、拆机件、返修件；

设备量程、检测介质、防爆等级、防护等级、信号输出方式、安装尺寸与原设备一致，可直接替换安装；

设备示值误差、响应时间、报警动作值等性能指标符合国家计量检定规程要求。

六、质保期要求

气体报警仪整机，自甲方到货验收合格之日起，质保期不少于 2 年；

质保期内出现非人为损坏、非外力破坏导致的质量问题、性能下降、示值超差等情况，中标方须免费更换全新同规格产品；

质保期内同一设备同一故障反复出现 2 次及以上的，中标方须无条件更换同规格全新设备，新设备质保期重新计算。

七、报价与结算

1. 报价模式

采用分介质类型报价，单价包含设备本体、包装、运输、税费、技术支持、2 年质保等全部费用。合同期内单价固定不变，结算按实际更换数量 × 中标设备单价据实结算。

2. 报价表模板
	序号
	检测介质
	规格参数参考
	单位
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	1
	甲醛
	0-50ppm，A 级防爆，匹配现场规格
	台
	
	20
	

	2
	苯
	0-30ppm，A 级防爆，匹配现场规格
	台
	
	25
	

	3
	氨气
	0-70ppm，A 级防爆，匹配现场规格
	台
	
	2
	

	4
	三氟化硼
	0-3ppm，A 级防爆，匹配现场规格
	台
	
	2
	

	5
	甲醇 / 甲缩醛 / DOX 等
	0-100% LEL，A 级防爆，匹配现场规格
	台
	
	5
	

	6
	氢气
	0-100% LEL，A 级防爆，匹配现场规格
	台
	
	2
	

	7
	氧气
	0-30% VOL，A 级防爆，匹配现场规格
	台
	
	2
	

	8
	氮气
	70-100% VOL，A 级防爆，匹配现场规格
	台
	
	2
	

	合计
	


备注：投标人可根据现场实际型号补充细分；单价为全费用包干价；

数量按照近两年故障情况估算，仅供参考。
3. 结算方式

双方按批次核对实际维修更换数量及金额；

中标方开具对应增值税专用发票，甲方按合同约定支付费用。

八、投标人资格要求

具有独立法人资格，具有有效营业执照；

具备相应的服务保障能力与备件储备能力，能够满足及时维修更换的时效要求；

近 3 年无重大违法记录、无重大产品质量纠纷。

供应商、法定代表人（单位负责人）未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单。

九、验收标准

外观验收：包装完好，设备无破损、磕碰，铭牌标识清晰完整；

资料验收：随货提供合格证、防爆证、出厂检测报告等资料齐全有效；

性能验收：甲方安装后经校准，示值误差、报警点符合规程要求即为合格；

品牌验收：产品生产厂家符合本规格书 5.1 条品牌限定要求，否则甲方有权拒收。

十、其他

协议期限：贰 年，自合同签订之日起生效；

协议期内甲方根据设备故障情况随时下达通知，中标方按约定时效响应；

本规格书未尽事宜，按国家现行法规、标准及招标文件、合同约定执行。

