甲烷、氮气、氧气、一氧化碳、二氧化碳等气体标准样品技术规格书

一、使用地点和用途

1. 用于顺和煤矿信息集控中心各类传感器及仪器仪表的校准。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	甲烷标准气样
	8L（0.2%-3%）
	瓶
	

	2
	氮气标气
	8L 99.999%
	瓶
	

	3
	氧气标气
	8L 20.90%、25%、20%、18%
	瓶
	

	4
	甲烷标准气样
	8L 30%、20%、3.5%
	瓶
	

	5
	一氧化碳标气
	8L 200ppm、250ppm、500ppm
	瓶
	

	6
	二氧化碳标气
	8L 2.5%
	瓶
	

	7
	氢气标气
	8L 0.5-1.0%
	瓶
	


三、主要技术参数
	序号
	物资名称
	规格型号
	允许偏差

	1
	甲烷标准气样
	8L（0.2%-3%）
	±3%

	2
	氮气标气
	8L 99.999%
	±3%

	3
	氧气标气
	8L 20.90%、25%、20%、18%
	±3%

	4
	甲烷标准气样
	8L 30%、20%、3.5%
	±3%

	5
	一氧化碳标气
	8L 200ppm、250ppm、500ppm
	±3%

	6
	二氧化碳标气
	8L 2.5%
	±3%

	7
	氢气标气
	8L 0.5-1.0%
	±3%


四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

标准气样首先归类为危险化学品范畴，生产或经营单位必须有危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证。气瓶需在检验期内，无过期气瓶。每瓶气样必有两证，合格证，物质证（计量器具许可证）       

五、符合标准

GB 190 危险货物包装标志

GB 7144-2016 气瓶颜色标志

GB/T 13005-1991 气瓶术语

GB 16804 气瓶警示标签

GBW(E)060769空气中甲烷气体标准物质

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令 第46号 《气瓶安全监察规定》

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 质技监局国发[2000]250号 《气瓶安全监察规程》

AQ1029-2019《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》

六、质量及验收要求

1.气瓶应符合《气瓶安全监察规定》和《气瓶安全监察规程》有关规定，必须是合法单位制造的合格气瓶，应注册登记并在检验有效期内。

2.计量器具应在计量检定有效期内，并符合国家计量部门的有关规定。

3.配制甲烷校准气样的装备和方法应符合MT/T 423的规定，选用纯度不低于99. 9%的甲烷标 准气体作原料气。配制好的甲烷校准气体应以标准气体为标准，用气相色谱仪或红外线分析仪分析定值，其不确定度应小于5%。

4.充装常用气体的气瓶颜色必须符合《气瓶颜色标志》GB 7144-2016的规定（如下表所示）。
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上表：气瓶颜色标志一览表

七、质保期及服务要求

1.质保期：产品到货之日起12个月。

2.如出现质量问题，出卖人应在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

八、保管保养、运输

气瓶的运输和储存应符合《气瓶安全监察规程》和《危险货物运输规则》的规定。

九、出卖方须提供技术资料要求 

出卖方随货提供相关产品计量证、产品合格证等技术文件。
十、交货期 

接产品使用人送货通知后12小时内到货。
